## Zadanie 1 - Materiały jedno PDL
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 1
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | probówko-strzykawka/probówka K3EDTA (hematologia), poj. 1,6 - 2,0 ml | 45000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówka-strzykawka/probówka z cytrynianem (koagulologia), poj. 1,8 ml | 5000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
3 | probówko-strzykawka/probówka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania, poj. 2,6 - 4,0 ml | 100000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Probówko-strzykawka/probówka do OB. kompatybilna z automatycznym czytnikiem do OB., poj. 1,8 - 3,5 ml | 15000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pipety do OB. metoda maualna liniowa | 15000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Igła systemowa bezpieczna zespolona fabrycznie z uchwytem, jałowa 0,8 mm, dł. 32 - 38 mm lub jałowa igła bezpieczna plus uchwyt pakowana razem sterylna | 100000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła motylkowa do pobierania krwi w systemie zamkniętym, zespolona fabrycznie z uchwytem, jałowa 0,6-0,9 mm, dł drenu 80-180 mm | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
8 | bezpieczny, jednorazowy nakłuwacz automatyczny (nożykowy) o dopuszczalnych rozmiarach 21G x 1,5 mm lub 1,6 x 1,5 mm | 3000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Stazy jednorazowe, pojedynczych sztuk | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
10 | probówki do miktrometody - na surowice | 1500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Probówki do miktrometody - na EDTA | 1500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.
2. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.

## Parametry wymagane - zad 1
Załącznik nr 3 do SIWZ
PARAMETRY WYMAGANE - zadanie 1
Lp. | Parametry wymagane | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Każda oferowana probówka powinna być opatrzona: · datą ważności, · numerem serii, · czytelnym znacznikiem napełnienia, · rodzajem użytego antykoagulantu.
2 | Wszystkie probówki z gwarancją wytwarzania próżni tuż przed pobraniem lub możliwość pobrania przez odciągnięcie tłoka.
3 | Cały asortyment pochodzi od jednego producenta.
4 | Wszystkie igły systemowe bezpieczne z łącznikiem pakowane pojedynczo, sterylne.
5 | Wszystkie probówki wystandaryzowane i zapewniające pobranie odpowiedniej ilości krwi.
6 | Wykonawca użyczy Zamawiajacemu fabrycznie nowy ( 2017 r.) skaner do wizualizacji żył Accuvein - AV400 lub VeinViewer Flex wraz ze statywem z możliwością wykupu pod koniec trwania umowy. Z gwarancją i obsługa serwisową minimum 1 rok. Przegląd serwisowy - nieodpłatnie. Szkolenie personelu z obsługi aparatu. Instrukcja obsługi w języku polskim.
7 | Wykonawca po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego rozpocznie sukcesywne szkolenia z zakresu stosowania systemu zamkniętego w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy. Uczestnictwo w szkoleniu musi być potwierdzone imiennym certyfikatem dostarczonym do 14 dni od zakończenia szkolenia. Czas trwania okresu szkoleń zotanie zakończony w okresie 1 miesiąca kalendarzowego, od rozpoczęcia szkolenia.
8 | Wykonawca dostarczy wraz z oferta nieodpłatnie 100 szt każdego rodzaju asortymentu oferowanego w postępowaniu przetargowym w celu sprawdzenia zgodności z opisem i wymaganiami Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braku zgodności wymogów Zamawiającego w oferowanym asortymencie systemu zamkniętego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

## Zadanie 2 - Materiały jednoraz
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 2
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość na okres 24 m-cy | Jednost. miary | Wielkość opakowania zbiorczego (ilość szt w opakownaniu) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
IGŁY INIEKCYJNE
1 | Igły iniekcyjne rozm. 27G/0,4mm/40mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza długościęte. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 800 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igły iniekcyjne rozm. 26G/0,45mm/13-25mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza długościęte. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 2000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igły iniekcyjne rozm. 25G/0,5mm/25-40mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza długościęte. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 21600 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igły iniekcyjne rozm. 23G/0,6mm/30-40mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza długościęte. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 8000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igły iniekcyjne rozm. 22G/0,7mm/40-50mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza długościęte. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 32000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Igły iniekcyjne rozm. 21G/0,8mm/40-50mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza długościęte. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 33000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igły iniekcyjne rozm. 20G/0,9mm/40-50mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza długościęte. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 72000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igły iniekcyjne rozm. 19G/1,1mm/40-50mm, ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza standard. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 6000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Igły iniekcyjne rozm. 18G/1,2-1,25mm/40-50mm ze stali, sterylne, jednorazowego użytku, apirogenne. Ostrza standard. Luer-lock. Opakowanie typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka igieł oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór igły. | 27000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
IGŁY DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH
10 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 25G 90mm z prowadnicą | 90 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 25G 120mm z prowadnicą | 50 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 26G 90mm z prowadnicą | 120 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 27G 90mm z prowadnicą | 50 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 24G 90mm z prowadnicą | 80 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
IGŁY DO ASPIRACJI SZPIKU KOSTNEGO
15 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka oraz talerza biodrowego z uchwytem motylkowym i regulatorem długości. Igła znakowana co centymetr. W uchwycie igły łącznik Luer-Lock do podłączenia strzykawki. Średnica igły 14G. Regulacja długości igły: minimalna długość 10mm, maksymalna długość 75mm; możliwość usunięcia regulatora długości wraz z gwintem. Nadruk średnicy na uchwycie. Igła sterylna, jednorazowego użytku. | 40 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka oraz talerza biodrowego z uchwytem motylkowym i regulatorem długości. Igła znakowana co centymetr. W uchwycie igły łącznik Luer-Lock do podłączenia strzykawki. Średnica igły 16G. Regulacja długości igły: minimalna długość 10mm, maksymalna długość 75mm; możliwość usunięcia regulatora długości wraz z gwintem. Nadruk średnicy na uchwycie. Igła sterylna, jednorazowego użytku. | 40 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
STRZYKAWKI
17 | Strzykawka jałowa 2 ml z podziałką (dopuszczalne rozszerzenie skali do 3 ml), dwuczęściowa (dopuszcza się również strzykawkę trzyczęściową), luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 38400 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Strzykawka jałowa 5 ml z podziałką (dopuszczalne rozszerzenie skali do 6 ml), dwuczęściowa (dopuszcza się również strzykawkę trzyczęściową), luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 33600 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Strzykawka jałowa 10 ml z podziałką (dopuszczalne rozszerzenie skali do 12 ml), dwuczęściowa (dopuszcza się również strzykawkę trzyczęściową), luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 13700 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Strzykawka jałowa 20 ml z podziałką (dopuszczalne rozszerzenie skali do 24 ml), dwuczęściowa (dopuszcza się również strzykawkę trzyczęściową), luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 17760 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku typu Luer-lock – 100ml (Janeta) | 810 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Strzykawki jednorazowego użytku 50 ml do pomp infuzyjnych | 300 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
KANIULE DO WLEWÓW DOŻYLNYCH
23 | Kaniula do wlewów dożylnych rozm. 24G/19mm/0,7mm, wykonana z poliuretanu, silikonu lub teflonu (PTFE lub FEP), odporna na załamania, sterylna, apirogenna, bez lateksu. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów lub filtrem hydrofobowym hamującym wypływ krwi, stałym koreczkiem/ zatyczką, elastyczne skrzydełka mocujące, znormalizowane połączenie typu luer-lock. Opakowanie jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru w formacie (G/śr/dł) oraz wartość prędkości przepływu przez kaniulę (w ml/min). Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywaną tylną ścianą. | 2000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Kaniula do wlewów dożylnych rozm. 22G/25mm/0,8-0,9mm, wykonana z poliuretanu, silikonu lub teflonu (PTFE lub FEP), odporna na załamania, sterylna, apirogenna, bez lateksu. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów lub filtrem hydrofobowym hamującym wypływ krwi, stałym koreczkiem/ zatyczką, elastyczne skrzydełka mocujące, znormalizowane połączenie typu luer-lock. Opakowanie jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru w formacie (G/śr/dł) oraz wartość prędkości przepływu przez kaniulę (w ml/min). Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywaną tylną ścianą. | 4000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Kaniula do wlewów dożylnych rozm. 20G/32-33mm/1,0-1,1mm, wykonana z poliuretanu, silikonu lub teflonu (PTFE lub FEP), odporna na załamania, sterylna, apirogenna, bez lateksu. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów lub filtrem hydrofobowym hamującym wypływ krwi, stałym koreczkiem/ zatyczką, elastyczne skrzydełka mocujące, znormalizowane połączenie typu luer-lock. Opakowanie jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru w formacie (G/śr/dł) oraz wartość prędkości przepływu przez kaniulę (w ml/min). Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywaną tylną ścianą. | 4000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kaniula do wlewów dożylnych rozm. 18G/32-45mm/1,2-1,3mm, wykonana z poliuretanu, silikonu lub teflonu (PTFE lub FEP), odporna na załamania, sterylna, apirogenna, bez lateksu. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) z zastawką jednokierunkową uniemożliwiającą cofanie się płynów lub filtrem hydrofobowym hamującym wypływ krwi, stałym koreczkiem/ zatyczką, elastyczne skrzydełka mocujące, znormalizowane połączenie typu luer-lock. Opakowanie jednostkowe fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru w formacie (G/śr/dł) oraz wartość prędkości przepływu przez kaniulę (w ml/min). Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywaną tylną ścianą. | 2000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Obturatory do kaniul 24G, 22G, 20G, 18G | 1000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Koreczki do kaniul | 3000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 75-85 mm x 50-70 mm | 8000 | szt |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.
2. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.

## Parametry wymagane - zad 2
Załącznik nr 3 do SIWZ
PARAMETRY WYMAGANE - zadanie 2
Lp. | Parametry wymagane | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Wykonawca dostarczy wraz z ofertą nieodpłatnie 10 szt każdego rodzaju asortymentu oferowanego w postępowaniu przetargowym w celu sprawdzenia zgodności z opisem i wymaganiami Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braku zgodności wymogów Zamawiającego w oferowanym asortymencie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2 | Kaniula jałowa jednorazowego użytku: · z portem bocznym, · opakowanie dwuwarstwowe zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, · wykonana z materiałów biokompatybilnych, · ostra, · termoplastyczna, · opakowanie max 50 szt.
3 | Jałowe koreczki do kaniul, opakowanie max 100 szt.
4 | Jałowe obturatory do kaniul, opakowanie max 50 szt.
5 | Kaniula, koreczek i obturator w tym samym rozmiarze od jednego producenta.
6 | Opatrunek sterylny o wymiarach 75-85 mm x 50-70 mm wykonany z miękkiej włókniny o otwartej strukturze zapewniający stabilne mocowanie kaniuli dzięki dobremu przyleganiu do skóry, warstwa przylepna pokryta hypoalergicznym klejem akrylowym z dodatkową luźną podkładką.
7 | Igły do znieczuleń podpajęczymówkowych muszą być z trwałego i obojętnego chemicznie materiału, jałowe.
8 | Strzykawka typu JANETTA • o pojemności 100 ml • sterylna • strzykawka wykonana z polipropylenu /polietylenu • kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka • czytelna i niezmywalna skala • gładki przesuw tłoka ( brak efektu skokowego ) • działka elementarna co 1 ml lub 2 ml • końcówka kompatybilna z końcówkami cewników • z dodatkową nasadką redukującą, umożliwiającą połączenie ze złączem Luer • pakowana pojedynczo • opakowanie jednostkowe : papier - folia lub sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości lub podwójne opakowanie wewnątrz folia, na zewnątrz papier - folia
9 | Strzykawki jednorazowego użytku 50 ml do pomp infuzyjnych - Luer-Lock (na wkręt), tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, z prostopadłym wycięciem na tłoku, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, na cylindrze logo producenta i typ strzykawki.

## Zadanie 3 - Mocze
Załącznik nr 3 do SIWZ
| Zadanie nr: | 3
| Temat: | Zakup i sukcesywna dostawa pasków do analizy moczu oraz dzierżawa analizatora
L.p. | Oznaczenie | Ilość oznaczeń na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 2 lat | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Paski do analizy moczu, 10-parametrowe | 40000 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Paski do analizy albuminy, 9-parametrowe | 500 | ozn. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały kontrolne (dwa poziomy naprzemiennie, każdy poziom przez 2 tygodnie) | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań | x
1 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | x | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ilość miesięcy dzierżawy | Jednostka |  |  |  | Stawka netto dzierżawy za jeden miesiąc | Stawka brutto dzierżawy za jeden miesiąc | Wartość dzierżawy netto | Kwota VAT | Wartość dzierżawy brutto
| Miesięczna dzierżawa aparatu | 24 | miesiąc | [5 empty] | 0 | 0 | 0
RAZEM WSZYSTKO: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Schemat kontroli:
1. | Kontrola wykonywana raz dziennie naprzemiennie: poziom I - 2 tygodnie, poziom II - 2 tygodnie
Uwaga:
1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.
2. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowane pozycje z oferty cenowej.

## Analizator mocze
Załącznik nr 3 do SIWZ
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA ANALIZATORA MOCZU
Lp. | Wymagany parametr analizatora moczu i systemu odczynnikowego | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Aparat nowy lub używany. Model nie starszy niż 2016 rok. Czytnik ze stałą gotowością do pracy, współpracujący z zewnętrznym oprogramowaniem, dostarczony wraz z czytnikiem kodów kreskowych.
2 | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres umowy
3 | Dokument - deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
4 | Parametry mierzone: 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu: · krew, · bilirubina, · urobilinogen, · ketony, · białko, · azotyny, · glukoza, · pH, · SG (ciężar właściwy), · leukocyty, i możliwość zakupu testów paskowych w kierunku mikroalbuminonurii z możliwością podania wskaźników albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego.
5 | Wydajność analizatora – min. 300 ozn./godz. z możliwością dostosowania trybu pracy do indywidualnych potrzeb operatora.
6 | Czytelne flagowanie wyników patologicznych i tworzenie w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji
7 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków testowych do pojemnika na odpady oraz bezpieczny i higieniczny sposób ich usuwania.
8 | Praca analizatora z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się: · wysoką specyficznością i czułością w stosunku do oznaczanych parametrów
9 | Dostarczenie w ramach kontraktu kompatybilnego z analizatorem materiału kontrolnego (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych na dwóch poziomach co 100 pasków.
10 | Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości - LABQUALITY minimum 1 raz w roku.
11 | Odczynniki, kontrole muszą pochodzić od jednego producenta aparatu.
12 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu PDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzenia w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy.
13 | Dotykowy ekran aparatu.
14 | Instrukcje metodyczne dla testów paskowych w języku polskim dołączone do każdego opakowania (dołączyć do oferty), zawierające następujące informacje: · zasadę oznaczania każdego parametru w teście paskowym · źródła niepewności w analizie oznaczanych parametrów · wykaz składników interferujących z metodą oznaczania każdego parametru · dane dotyczące czułości i swoistości analitycznej
15 | Wykonawca dostarczy bezpłatnie opakowanie pasków testowych w celu przeprowadzenia szkolenia i walidacji czytnika w warunkach PDL.
16 | Podłączenie analiza do informatycznego systemu LIS na koszt dostawcy.
17 | Jednokierunkowa lub dwukierunkowa komunikacja z systemem LIS.
18 | Możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30-22.00
19 | Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 h w dni robocze od zgłoszenia awarii. W przypadku niesprawności analizatora dłuższej niż dwa dni robocze od chwili przyjazdu serwisu zapewnienie równoważnego aparatu zastępczego skonfigurowanego z systemem informatycznym LIS
20 | Koszty wszelkich napraw i niezbędnych do ich wykonania części zamiennych ponosi Wykonawca w ramach bezpłatnego serwisu
21 | W ramach bezpłatnego serwisu Wykonawca ponosi koszty przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego czytnika i oprogramowania wykonywanego raz w roku.
22 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu wyłącznie przez producenta aparatu
Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez użytkownika w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia –
(podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić użytkownik)
1.
2.
3.
A. Informacje ogólne o analizatorze – podaje dostawca.
1. Rok produkcji analizatora
2. Rok wprowadzenia do eksploatacji
3. Wykaz dodatkowego wyposażenia
4. Wszystkie części objęte gwarancją w czasie trwania umowy.
B. Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje dostawca.
1. Wykaz stosowanych odczynników
2. Karty charakterystyk odczynników, karty bezpieczeństwa produktu (paski)
– wydrukowane i dostarczone wraz z pierwszą dostawą
3. Warunki przechowywania
4. Trwałość odczynników
5. Inne informacje ważne dla użytkownika