## zadanie nr 1 autorefraktor
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Zadanie nr 1
Producent/Firma:
Urządzenie:
Typ:
Model:
Nr katalogowy:
Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
Autorefraktokeratometr z keratometrią
1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | Tak
2 | Rok produkcji od 2020 | podać
3 | Kraj pochodzenia (Niemcy, Japonia) | podać
4 | Pomiar oparty o system inteligentnego sterowania ruchem układu pomiarowego, dostosowujący (wyostrzający) sygnał diody pomiarowej w zależności wady wzroku pacjenta | Tak
5 | Minimalna średnica źrenicy: maksymalnie 2,0mm | Tak-podać
6 | Zakres pomiaru sfery (VD-12mm) min. od -30 do + 25 D z krokiem 0,01, 0,12D; 0,25D | Tak-podać
7 | Zakres pomiaru astygmatyzm min. +/- 12 D z krokiem 0,12D; 0,25D | Tak-podać
8 | Zakres pomiaru rozstawu źrenic min. 10-85 mm | Tak-podać
9 | Odległość rogówkowa VD 0/12/13,75/15 mm | Tak-podać
10 | Pomiar krzywizny rogówki min. 5 mm do 13 mm | Tak-podać
11 | Pomiar mocy rogówki min. 25,96 – 67,50 D z krokiem 0,05mm; 0,12mm; 0,25mm | Tak-podać
12 | Tryb oceny przylegania soczewki kontaktowej | Tak
13 | Możliwość pomiaru średnicy źrenicy i tęczówki w zakresie min. 2-14mm | Tak-podać
14 | Automatyczny tryb pomiaru IOL w celu dostosowania urządzenia do cech właściwych dla osoby pseudofakijnej | Tak
15 | System rozluźnienia akomodacji | Tak
16 | Możliwość przełączenia znaku cylindra (+/-) z poziomu ekranu pomiarowego | Tak
17 | Tryb podglądu cyfrowego –możliwość podglądu oraz wykonania kolorowego zdjęcia oka w świetle białym oraz niebieskim (kobaltowym). Dodatkowo możliwość nałożenia filtra żółtego. | Tak
18 | System Retroiluminacji z jednoczesnym pomiarem wady refrakcji (sfera/cylinder/oś) | Tak
19 | Kolorowy, dotykowy ekran TFT min. 7 cali | Tak-podać wymiar
20 | Automatyczne naprowadzenie głowicy min. w osi pionowej oraz automatyczne wyzwalanie pomiaru | Tak
21 | Zapamiętywanie min. 10 pomiarów dla każdego oka | Tak-podać
22 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak
23 | System automatycznego oszczędzania energii | Tak
24 | W zestawie stolik z blatem na dwa urządzenia, wyposażony w 4 kółka jezdne. Wielkość blatu min. 780x450mm. Zakres regulacji blatu min. 730-980mm. Nośność stołu min. 60kg. Wyposażony w min. 2 gniazda 230V do podłączenia urządzeń. | Tak-podać
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] | Gwarancja podać liczbę m-cy: > 37 miesięcy – 20 pkt. 24 ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że udzielenie gwarancji poniżej 24 m-cy będzie stanowiło odrzucenie oferty.
2 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK
3 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK
WARUNKI SERWISU
1 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego) | TAK
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu.
2 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
3 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK
4 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
5 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
6 | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
7 | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
8 | Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK
SZKOLENIA
1 | Szkolenia (2 terminy) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzetu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie. | TAK
2 | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem” | TAK
3 | Liczba i okres szkoleń: | TAK
pierwsze szkolenie - tuż po instalacji urzadzenia,
dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,
Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
DOKUMENTACJA
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK
2 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | TAK
Uwagi i objaśnienia:
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

## Zadanie nr 2 Tonometr
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Zadanie nr 2
Producent/Firma:
Urządzenie:
Typ:
Model:
Nr katalogowy:
Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
Tonometr z pachymetrią
1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | Tak
2 | Rok produkcji od 2020 | podać
3 | Kraj pochodzenia (niemcy, Japonia) | podać
4 | Tonometr bezkontaktowy z optycznym pachymetrem wbudowanym w urządzenie | Tak
5 | Wyświetlanie skompensowanej wartości ciśnienia po wykonanym pomiarze pachymetrii oraz tonometrii | Tak
6 | Tonometr z zakresem pomiarowym min. 0-60mmHg (krok 1mmHg) | Tak-podać
7 | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu SPC 30/60 | Tak
8 | Pomiar pachymetryczny wykorzystujący niebieskie światło LED i Metodę Scheimpfluga | Tak
9 | Zakres pomiarowy pachymetrii min. 150 – 1300 µm z krokiem 1µm | Tak-podać
10 | Możliwość wizualizacji na ekranie monitora przekroju przez centralną część rogówki | Tak
11 | Możliwość wizualizacji na ekranie monitora kątów przesączania oraz ich pomiar | Tak
12 | Podbródek pacjenta sterowany elektrycznie przyciskami na dotykowym ekranie LCD | Tak
13 | Mechanizm bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym zetknięciem się głowicy pomiarowej z okiem pacjenta | Tak
14 | Automatyczne ustawianie głowicy pomiarowej w kierunkach: lewo/prawo, góra/dół oraz przód-tył i automatyczny pomiar. Dodatkowo możliwość przełączenia trybu pomiaru w tryb manualny. | Tak
15 | Pamięć min.10 pomiarów na każde zbadane oko | Tak-podać
16 | Kolorowy, dotykowy ekran TFT min. 7 cali | Tak-podać
17 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak
18 | System automatycznego oszczędzania energii | Tak
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] | Gwarancja podać liczbę m-cy: > 37 miesięcy – 20 pkt. 24 ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że udzielenie gwarancji poniżej 24 m-cy będzie stanowiło odrzucenie oferty.
2 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK
3 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK
WARUNKI SERWISU
1 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego) | TAK
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu.
2 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
3 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK
4 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
5 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
6 | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
7 | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
8 | Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK
SZKOLENIA
1 | Szkolenia (2 terminy) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzetu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie. | TAK
2 | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem” | TAK
3 | Liczba i okres szkoleń: | TAK
pierwsze szkolenie - tuż po instalacji urzadzenia,
dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,
Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
DOKUMENTACJA
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK
2 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | TAK
Uwagi i objaśnienia:
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

## zadanie nr 3 lampa szczelinowa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Zadanie nr 3
Producent/Firma:
Urządzenie:
Typ:
Model:
Nr katalogowy:
Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
Lampa szczelinowa z osłoną wraz ze stolikiem
1 | Aparat fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2022 | Tak
2 | Rok produkcji | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Typ Zeiss | TAK
5 | Typ okulara: konwergencyjny okular Galileusza | TAK
6 | Powiększenie okulara: min 13,5x | TAK
7 | Zakres korekcji dioptrażu: minimum +/- 5D | TAK
8 | Minimum trzy powiększenia bez zmiany okulara: 10x, 16x , 25x, | TAK
9 | Pola obserwacji (20mm, 13mm, 8mm) | TAK
10 | Wysokość szczeliny regulowana bezstopniowo w zakresie minimum 0,5mm do 15mm | TAK
11 | Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie minimum 0 – 15 mm | TAK
12 | Filtry: niebieski, absorbujący ciepło, zielony (bezczerwienny) | TAK
13 | Regulacja rozstawu źrenic w mikroskopie w zakresie minimum 45 – 81 mm | TAK
14 | Podbródek z fiksatorem zintegrowany z podstawą wózka lampy szczelinowej | TAK
15 | Regulacja wysokości podbródka w zakresie minimum 80mm | TAK
16 | Źródło światła: dioda LED | TAK
17 | Zakres ruchu prawo-lewo, przód-tył wózka lampy szczelinowej: minimum 100mm | TAK
18 | Zakres ruchu drobnego (wywołanego joystickiem) minimum Φ15mm | TAK
19 | Zakres ruchu góra-dół: minimum 30mm | TAK
20 | Regulacja natężenia świecenia lampy na korpusie lampy | TAK
21 | Zasilanie: AC 100 - 240 V, 50/60Hz - zasilacz | TAK
22 | Waga lampy szczelinowej z podstawą i podbródkiem (bez stolika): maximum 15kg | podać
23 | W zestawie stolik z blatem na jedno urządzenie wyposażony w 4 kółka jezdne. Wielkość blatu min. 630x440mm. Zakres regulacji blatu min. 730-980mm. Nośność stołu min. 60kg. Wyposażony w min. 1 gniazdo 230V do podłączenia urządzeń. | TAK
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] | Gwarancja podać liczbę m-cy: > 37 miesięcy – 20 pkt. 24 ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że udzielenie gwarancji poniżej 24 m-cy będzie stanowiło odrzucenie oferty.
2 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK
3 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK
WARUNKI SERWISU
1 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego) | TAK
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu.
2 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
3 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK
4 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
5 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
6 | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
7 | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
8 | Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK
SZKOLENIA
1 | Szkolenia (2 terminy) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzetu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie. | TAK
2 | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem” | TAK
3 | Liczba i okres szkoleń: | TAK
pierwsze szkolenie - tuż po instalacji urzadzenia,
dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,
Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
DOKUMENTACJA
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK
2 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | TAK
Uwagi i objaśnienia:
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.