## Zadanie nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Zadanie nr 1
Producent/Firma:
Urządzenie:
Typ:
Model:
Nr katalogowy:
Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
Lampa do naświetleń
1 | Aparat fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2022 | Tak
2 | Rok produkcji | podać
3 | Producent | podać
4 | Kraj pochodzenia | podać
5 | Oferowany model | podać
6 | Statyw podłogowy | TAK
7 | Statyw stołowy | TAK
8 | Przewód sieciowy (odłączany) | TAK
9 | Filtr fulerenowy (+- 11cm) | TAK
10 | Łatwość dostosowania wysokości i kąta nachylenia głowicy, a także możliwość odwrócenia głowicy urządzenia o pełne 360o | TAK
11 | Cykl leczenia z możliwością zaprogramowana za pomocą panelu cyfrowego +/- 30-90 sekund | TAK
12 | Statyw stołowy wyposażony w pokrowiec chroniący przed zanieczyszczeniami oraz wymienną matę odporną na dezynfekcję | TAK
13 | Lampa posiadająca certyfikaty DEKA, SQS oraz IQNET | TAK
14 | Urządzenie do stosowania na duże części ciała (stawy biodrowe, plecy, twarz itd.) | TAK
15 | Maseczka ochronna na oczy | TAK
16 | Pokrowiec ochronny (2 szt.) | TAK
17 | Średnica filtra +/- 11 cm | TAK
18 | Zasilanie 100-240 V/50/60 Hz | TAK
TAK
19 | Zużycie energii +/- 90VA | TAK
20 | Moc żarówki halogenowej 50W | TAK
21 | Klasa ochrony II / IP 20 | TAK
TAK
22 | Masa
| - ze statywem stołowym +/- 3,4kg | podać
| - ze statywem podłogowym +/- 7,8 kg | podać
23 | Zakres temperatur
| - otoczenia +/-10oC do +40oC | TAK
| - przechowywania -30oC do +45oC | TAK
24 | Długość fali 480 - 3400 mm | TAK
25 | Stopień polaryzacji >95% (590-1550mm) | TAK
26 | Gęstość mocy śr 40mW/cm2 | TAK
27 | Energia świetlna na minutę śr 2,4 J/cm2 | TAK
28 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] | Gwarancja podać liczbę m-cy: > 37 miesięcy – 20 pkt. 24 ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.
2 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK
3 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK
WARUNKI SERWISU
1 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego) | TAK
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu.
2 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
3 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK
4 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
5 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
6 | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
7 | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
8 | Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK
SZKOLENIA
1 | Szkolenia (2 terminy) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzetu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie. | TAK
2 | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem” | TAK
3 | Liczba i okres szkoleń: | TAK
pierwsze szkolenie - tuż po instalacji urzadzenia,
dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,
Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
DOKUMENTACJA
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK
2 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | TAK
Uwagi i objaśnienia:
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

## Zadanie nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Zadanie nr 2
Producent/Firma:
Urządzenie:
Typ:
Model:
Nr katalogowy:
Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
Autoklaw
1 | Aparat fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2022 | Tak
2 | Rok produkcji | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | zużycie wody -/+ 600ml na cylk | podać
5 | najkrótszy cykl + czas suszenia +/- 33 min | podać
6 | wbudowana drukarka termiczna | tak
7 | załadunek +/- 6 kg | podać
8 | wyświetlacz cyfrowy - przyciski do obsługi | tak
9 | system PROCES Conntroler - informowanie użytkownika w czasie rzeczywistym o przebiegu procesu | podać parametry
10 | zastosowana norma EN | podać
11 | elektromagnetyczny zamek drzwi | tak
12 | cykle testowe | tak podać
13 | 4 tacki perferowane i stojak | tak
14 | autopomoc w eksploatacji np. podanie infor o wymianie filtrów, uszczelki i innych | tak podać
15 | poziom hałasu do 55dB | podać
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] | Gwarancja podać liczbę m-cy: > 37 miesięcy – 20 pkt. 24 ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że udzielenie gwarancji poniżej 24 m-cy będzie stanowiło odrzucenie oferty.
2 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK
3 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK
WARUNKI SERWISU
1 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego) | TAK
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu.
2 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
3 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK
4 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
5 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
6 | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
7 | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
8 | Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK
SZKOLENIA
1 | Szkolenia (2 terminy) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzetu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie. | TAK
2 | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem” | TAK
3 | Liczba i okres szkoleń: | TAK
pierwsze szkolenie - tuż po instalacji urzadzenia,
dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,
Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
DOKUMENTACJA
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK
2 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | TAK
Uwagi i objaśnienia:
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

## Zadanie nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Zadanie nr 3
Producent/Firma:
Urządzenie:
Typ:
Model:
Rok produkcji
Nr katalogowy:
Kraj pochodzenia
Lp. | OPIS PARAMETRU | ilość | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY
1 | Cystoskop sztywny 16,5 Fr. | 1
2 | Cystoskop sztywny 19,8 Fr. | 5
3 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza min. 302 mm. Okno dystalne lutowane złotem. | 7 | TAK, podać
4 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 70 stopni, długość robocza min. 302 mm. Okno dystalne lutowane złotem. | 3 | Tak, podać
5 | Kosz do przechowywania i sterylizacji optyk 460*80*52 | 8 | Tak
6 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 3,5 mm, długość 2.3m | 6 | Tak, podać
7 | Płaszcz cystoskopu 16,5 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 kurki zaworów | 1
8 | Płaszcz cystoskopu 19,8 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 kurki zaworów | 7 | Tak, podać
9 | Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, z zaworem – | 8 | Tak, podać
10 | Uszczelka kanału roboczego | 8 | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] | Gwarancja podać liczbę m-cy: > 37 miesięcy – 14 pkt. 24 ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.
2 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK
3 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK
WARUNKI SERWISU
1 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego) | TAK
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu.
2 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
3 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK
4 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
5 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
6 | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
7 | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
8 | Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK
SZKOLENIA
1 | Szkolenia (2 terminy) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzetu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie. | TAK
2 | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem” | TAK
3 | Liczba i okres szkoleń: | TAK
pierwsze szkolenie - tuż po instalacji urzadzenia,
dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,
Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
DOKUMENTACJA
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK
2 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | TAK
Uwagi i objaśnienia:
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.