## Aparat do termolezji opis
LP | OPIS PARAMETRU, PARAMETRY WYMAGANE | TAK / NIE
1 | Urządzenie fabrycznie nowe.
2 | Zasilanie: 220-230 V AC 50/60 Hz
3 | Waga maksymalna: 10,5 kg
4 | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości przeznaczony do: zabiegów termolezji jedno i wieloelektrodowej, odnerwienia stawów, dekompresji dysków oraz termolezji epidurlnej.
5 | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD o przekątnej minimu 12" z powłoką przeciwodblaskową i podświetleniem, 2 opcje interfejsu użytkownika: cyfrowy oraz graficzny, możliwość sterowania przełącznikiem nożnym lub bezprzewodową myszką.
6 | 4 gniazda elektrody aktywnej.
7 | 1 gniazdo elektrody 0 (referencyjnej)
8 | Przycisk START/STOP umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala włączyć/zatrzymać lezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania urządzenia.
9 | Możliwość wykonania lezji w 4 punktach jednocześnie.
10 | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie.
11 | Rodzaje termolezji: ciągły, pulsacyjny, e-dose.
12 | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody 0-110oC
STYMULACJA
13 | Motoryczna impulsy: 2,5 Hz
14 | Czuciowa impulsy: 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180 i 200 Hz
15 | Szerokość impulsów 0.1, 0.5, 1, 2, i 3 ms.
16 | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji motorycznej i czuciowej: 0-3 V
17 | Wybór rodzaju stymulacji: ręczna lub automatyczna - podpowiada częstość impulsów dla wybranej stymulacji oraz właściwy zakres napięcia.
TERMOLEZJA CIĄGŁA
18 | Automatyczna regulacja mocy lezji, która nie dopuszcza do przekroczeniazadanej wartości temperatury z zakresu 37 do 96oC. Regulacja z dokładnością 1oC.
19 | Czas regulowany w zakresie minimalnym 5s do 30 min. Regulacja z dokładnością do 1s.
20 | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej: 0-50 W.
21 | Możliwość programowania własnych profili wzrostu temperatury.
22 | Programowanie profilu wzrostu temperatury: możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury), czas trwania temperatury, wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami), czas końcowy (czas jaki generator powinien utrzymać przy zadanej temperaturze końcowej), wartość końcową temperatury.
23 | Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczyna się od momentu kiedy różnica między temperaturą w tkance a temperaturą ustawioną będzie mniejsza niż 5oC.
24 | Częstotliwość - 480 kHz, fala sinusoidalna.
25 | Programowanie profilu wzrostu temperatury: napięcie 0-100 V dla impedancji od 30 do 3000 Ω, prąd: 0-999 mA, czas: mm:ss, temperatura: 37-95oC, moc: 0-50 W.
26 | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji.
27 | Prowadzenie lezji w trybie automatycznym.
TERMOLEZJA PULSACYJNA
28 | Czas regulowany: od 5s do 30 min
29 | Szerokość impulsu regulowana: 0d 2 do 30 ms, z krokiem co 1 ms.
30 | Częstotliwość regulowana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Hz
31 | Napięcie regulowane: od 0 do 100 V
32 | Dopuszczalana temperatura reulowana: od 37 do 95oC z dokładnością 1oC
33 | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury
34 | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji.
TERMOLEZJA E-DOSE
35 | Generowanie impulsów o pełnej szerokości (Vary Voltage) lub amplitudzie (Vary Width).
36 | Szerokość impulsu regulowana: od 2 do 30 ms.
37 | Częstotliwość: 2 Hz
38 | Dopuszczalna temperatura: 42oC lub regulowana w zakresie od 37oC do 95oC.
39 | Automatyczn kontrola ustawionej temperatury każdej elektrody.
40 | Napięcie regulowane: od 0 do 100 V
41 | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji.
POZOSTAŁE CECHY
42 | Możliwość jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu przeprowadzenia lezji stawu krzyżowo-biodrowego.
43 | Możliwość wykonywania zabiegów dekompresji dysków w oparciu o odpowiednie elektrody.
44 | Możliwość wykonywania zabiegów termolezji giętką elektrodą w przestrzeni epiduralnej.
45 | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta z możliwością wprowadzania danych pacjenta, oznaczania rejonów anatomicznych z możliwością zapisu danych na dysku wewnętrznym lub w zewnętrznej pamięci USB.
46 | Generator wyposazony opcję wprowadzania ustawień predefiniowanych dla użytkowników.
47 | Archiwizacja danych z zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie dla konkretnego pacjenta wartości sytmulacji, wartości lezji, czasu trwania lezji, napięcia, impedancji i prącd.
48 | Możlwość zapisywania zrzutu ekranu w formacie JPEG w wewnętrznej pamięci urządzenia lub zewnętrznej pamięci USB.
49 | Eksport danych z zabiegu na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze z oprogramowaniem typu Excel.
50 | Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończeniu zabiegu.
51 | Możliwość podłączenia zedwnętrznej drukarki kablem USB.
WYPOSAŻENIE
52 | Generator RF 4- elektrodowy - 1 szt.
53 | Elektroda robocza wielorazowego użytku z pomiarem temperatury, długość 15 cm - 1 szt.
54 | Elektroda robocza wielorazowego użytku z pomiarem temperatury, długość 10 cm - 1 szt.
55 | Kabel wielorazowy łączący elektrody wielorazowe z generatorem 3 m - 2 szt.
56 | Kaseta do sterylizacji elektrod i kabli - 2 szt.
57 | Kasety do sterylizacji elektrod wielorazowych - 2 szt.
58 | Kabel wielorazowy łączący generator z elektrodami roboczymi Neurotherm posiadanymi przez Zamawiającego - 2 szt.
59 | Kaniule jednorazowe do stosowania z w/w elektordami - 50 szt. do wyboru przez Zamawiającego
60 | Elektrody neutralne z kablem - 50 szt.
61 | Instrukcja obsługi w języku polskim.
GWARANCJA, SZKOLENIE, SERWIS
62 | Czas gwarancji: minimum 1 rok