Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………………

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| TOMOGRAF OPTYCZNY (SOCT) |
| --- |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE (WPISAĆ TAK) |
| 1. | OFERENT/PRODUCENT | PODAĆ |
| 2. | NAZWA I TYP | PODAĆ |
| 3. | KRAJ POCHODZENIA | PODAĆ |
| 4. | APARAT FABRYCZNIE NOWY , ROK PRODUKCJI 2016, WRAZ Z PRZYSTAWKĄ DO BADANIA PRZEDNIEGO ODCINKA OKA | PODAĆ |
| 5. | STOLIK ELEKTRO-MECHANICZNY POD TOMOGRAF I KOMPUTER STERUJĄCY TOMOGRAFEM |  |
| 6. | KOMPUTER Z PROGRAMEM OPERACYJNYM WINDOWS 7,DRUKARKĄ LASEROWĄ KOLOROWĄ, MONITOREM KOLOROWYM 21” LCD. |  |
| 7. | TECHNOLOGIA POMIARU - SPEKTRALNA |  |
| 8. | CZĘSTOTLIWOŚĆ SKANOWANIA MIN. 27 000 A-SKANÓW/SEK. | PODAĆ |
| 9. | OPTYCZNA ROZDZIELCZOŚĆ OSIOWA TOMOGRAFU: NIE GORSZA NIŻ 5 µm | PODAĆ |
| 10., | OPTYCZNA ROZDZIELCZOŚĆ POPRZECZNA TOMOGRAFU: NIE GORSZA NIŻ 18 µm | PODAĆ |
| 11. | MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SKANOWANIA: CO NAJMNIEJ 2 mm | PODAĆ |
| 12. | MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ SKANOWANIA – B-SKAN: CO NAJMNIEJ 12 mm | PODAĆ |
| 13. | MAKSYMALAN SZEROKOŚĆOBSZARU SKANOWANIA – CO NAJMIEJ 12X12mm | PODAĆ |
| 14. | MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SZEROKOŚCI B-SKANU W ZAKRESIE MIN. OD 3 DO 12 mm | PODAĆ |
| 15. | MINIMALNA ŚREDNICA ŹRENICY BADANEGO PACJENTA: NIE WIĘKSZA NIŻ 3,0 mm | PODAĆ |
| 16. | ZAKRES KOMPENSACJI WADY WZROKU BADANEGO PACJENTA: MIN. OD -25D do +25D | PODAĆ |
| 17. | AUTOMATYCZNE NAPROWADZENIE GŁOWICY POMIAROWEJ NA OKO PACJENTA, AUTOMATYCZNE WYZWOLENIE POMIARU ORAZ AUTOMATYCZNY PRZEJAZD MIĘDZY OKIEM LEWIYM I PRAWYM . MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADANIA W TRYBIE MANUALNYM |  |
| 18. | MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ ZMIANY POŁOŻENIA POJEDYNCZEGO SKANU ORAZ POŁOŻENIA OBSZARU SKANOWANIA WIDOCZNEGO W OKNIE REKONSTRUKCJI DNA OKA ZA POMOCĄ KLAWIATURY LUB MYSZKI KOMPUTEROWEJ |  |
| 19. | MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ ZMIANY POŁOŻENIA WEWNĘTRZNEGO PUNKTU FIKSACYJNEGO ZA POMOCĄ KLAWIATURY LUB MYSZKI KOMPUTEROWEJ |  |
| 20. | TWORZENIE GRUP (ZE WZGLĘDU NA ROZPOZNANIE, LEKARZA PROWADZĄCEGO ITP.) W BAZIE DANYCH PACJENTÓW |  |
| 21. | OPROGRAMOWANIE OBSŁUGUJĄCE URZĄDZENIE W JĘZYKU POLSKIM Z BEZPŁATNĄ AKTUALIZACJĄ |  |
| 22. | ANALIZA PRZEKROJÓW SIATKÓWKI |  |
| 23. | NORMATYWNA BAZA DANYCH DLA GRUBOŚCI SIATKÓWKI UWZGLĘDNIAJĄCA WIEK PACJENTA |  |
| 24. | ANALIZA I RAPORT PROGRESJI ( ZMIAN W CZASIE) – PODAĆ ILOŚĆ PORÓWNYWANYCH BADAŃ – MIN. 4 BADANIA | PODAĆ |
| 25. | ANALIZA I RAPORT SYMETRII OCZU DLA GRUBOŚCI SIATKÓWKI |  |
| 26. | MOŻLIWOŚĆ WIZUALIZACJI SIATKÓWKI W SYSTEMIE 3D |  |
| 27. | TWORZENIE MAPY GRUBOŚCI SIATKÓWKI |  |
| 28. | TWORZENIE MAPY DEFORMACJI WARSTWY BARWNIKOWEJ RPE |  |
| 29. | ANALIZA TARCZY NERWU WZROKOWEGO I GRUBOŚCI WARSTWY WŁÓKIEN NERWOWYCH (RNFL) |  |
| 30. | AUTOMATYCZNY POMIAR GRUBOŚCI WARSTWY WŁÓKIEN NERWOWYCH (RNFL) W CO NAJMNIEJ 8 SEKTORACH Z PODANIEM WARTOŚCI LICZBOWYCH W KAŻDYM SEKTORZE I ODNIESIENIEM DO BAZY NORMATYWNEJ | PODAĆ |
| 31. | NORMATYWNA BAZA DANYCH DLA RNFL UWZGLĘDNIAJĄCA WIEK PACJENTA |  |
| 32.2 | POMIAR PARAMETRÓW TARCZY: POWIERZCHNIE DISC, CUP i RIM oraz WSPÓŁCZYNNIKI C/D: C/D POZIOMO i C/D PIONOWO |  |
| 33. | AUROMATYCZNE WYZNACZENIE PARAMETRU DDLS – SKALA PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZENIA TARCZY NERWU WZROKOWEGO |  |
| 34. | ANALIZA I RAPORT PROGRESJI (ZMIAN W CZASIE) – PODAĆ ILOŚĆ PORÓWNYWANYCH BADAŃ – MIN. 4 BADANIA | PODAĆ |
| 35. | ANALIZA I RAPORT SYMETRII OCZU DLA GRUBOŚCI WARSTWY WŁÓKIEN NERWOWYCH (RNFL) MIERZONEJ WOKÓŁ ŚRODKA TARCZY PO OKRĘGU Z PODZIAŁEM NA CO NAJMNIEJ 8 SEKTORÓW I ODNIESIENIEM DO BAZY NORMATYWNEJ | PODAĆ |
| 36. | AUTOMATYCZNY POMIAR GRUBOSCI KOMÓREK ZWOJOWYCH WRAZ Z WŁÓKNAMI NERWOWYMI WOKÓŁ PLAMKI Z BAZĄ NORAMTYWNĄ I ANALIZĄ SEKTOROWĄ – ANALIZA GCC |  |
| 37. | AUTOMATYCZNY POMIAR GRUBOSCI KOMÓREK ZWOJOWYCH WOKÓŁ PLAMKI Z BAZĄ NORAMTYWNĄ I ANALIZĄ SEKTOROWĄ – ANALIZA GCL |  |
| 38. | PACHYMETRIA BEZKONTAKTOWA Z AUTOMATYCZNYM WYZNACZANIEM MAPY GRUBOŚCI ROGÓWKI I NAJCIEŃSZEGO MIEJSCA ROGÓWKI |  |
| 39. | MOŻLIWOŚĆ OBRAZOWANIA I POMIARU KĄTA PRZESĄCZANIA |  |
| 40. | INTEGRACJA Z SYSTEMEM SZPITALNYM POPRZEZ STANDARD DICOM (WORKLISTA) |  |
| 41. | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM PRZY DOSTAWIE |  |

| AUTOREFRAKTOKERATOMETR |
| --- |
| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE (WPISAĆ TAK) |
| 1. | Oferent/Producent | PODAĆ |
| 2. | Nazwa i typ | PODAĆ |
| 3. | Kraj pochodzenia | PODAĆ |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 |  |
| 5. | System pomiarowy oparty na czujniku Hartmanna-Shacka wykorzystujący technologię Wavefront |  |
| 6. | Minimalna średnica źrenicy: 2,0mm | PODAĆ |
| 7. | Zakres pomiaru sfery od -30 do + 25 D z krokiem 0,01, 0,12D; 0,25D | PODAĆ |
| 8. | Zakres pomiaru astygmatyzm +/- 12 D z krokiem 0,12D; 0,25D | PODAĆ |
| 9. | Zakres pomiaru rozstawu źrenic min 10-85 mm | PODAĆ |
| 10. | Odległość rogówkowa VD 0/12/13,5/15 mm |  |
| 11. | Pomiar krzywizny rogówki 5 mm do 13 mm |  |
| 12. | Pomiar mocy rogówki 25,96 – 67,50 D |  |
| 13. | Pomiar keratometrii peryferyjnej |  |
| 14. | Możliwość pomiary średnicy, źrenicy tęczówki |  |
| 15. | System Retroiluminacji oraz możliwość wykonania kolorowego zdjęcia badanego oka |  |
| 16. | Pamięć 10 pomiarów na każde zbadane oko |  |
| 17. | Automatyczne naprowadzenie głowicy we wszystkich kierunkach (góra-dół, lewo-prawo, przód-tył) oraz automatyczne wyzwalanie pomiaru |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna z gilotyną odcinająca papier po wydruku |  |
| 19. | Podbródek pacjenta sterowany elektrycznie |  |
| 20. | Kolorowy, uchylny wyświetlacz LCD/TFT min 7” | PODAĆ |
| 21. | System automatycznego oszczędzania energii |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |

……………..………………………….

miejscowość i data

……………………………………………………..

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych