# Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę aparatu usg 
do badań ginekologicznych uprzejmie informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.I.4, aby zaoferowany aparat ultrasonograficzny posiadał częstotliwość pracy min.2.0- 18.0 MHz.

Zamawiający określił jednocześnie w innych punktach maksymalną częstotliwość głowic, 
w które ma zostać wyposażony ultrasonograf na 10 MHz.

Z uwagi na powyższe czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny 
o częstotliwości pracy od 2.0 MHz do 12 MHz?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 2.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.I.9, aby zaoferowany ultrasonograf wyposażony był w min 19” monitor.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wyposażony w 17” kolorowy monitor LCD (podstawowy - zintegrowany z aparatem) o rozdzielczości obrazu 1280x1024 i jednocześnie dodatkowo wyposażony w 19” kolorowy monitor, niezależny dla pacjenta?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 3.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.I.11, aby zaoferowany ultrasonograf posiadał:  Pamięć obrazów zapamiętanych w trybie CINE nie mniej niż 3000.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapamiętanie max 2048 obrazów w trybie CINE?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 4.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.I.13, aby minimalny zakres mierzonej prędkości przepływu dla Dopplera Kolorowego wynosił 0,5 cm/s-8,5 m/s.

Tryb obrazowania Kolor Doppler używany jest do detekcji i wizualizacji przepływów. Do pomiarów parametrów przepływów w tym prędkości przepływu wykorzystywane są tryby Dopplera Pulsacyjnego i Dopplera Fali Ciągłej.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny umożliwiający obrazowanie w trybie Kolorowego Dopplera przepływów o maksymalnej prędkości 4.0 m/s?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 5.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.III.1.b, aby ultrasonograf wyposażony był w głowicę convex 
o min. 180 elementach (kryształach).

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex o 128 elementach (kryształach)?

Odpowiedź:   TAK

Pytanie nr 6.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.III.1.d, aby ultrasonograf umożliwiał obrazowanie krzyżowe na głowicy convex.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny umożliwiający obrazowanie krzyżowe jedynie na głowicy liniowej?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 7.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.III.1.f, aby ultrasonograf wyposażony był w przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy min 0,6 do 2,4 mm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w przystawkę biopsyjną do głowicy convex typu: 16G/18G/22G?

Odpowiedź:   TAK

Pytanie nr 8.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.III.2.a, aby ultrasonograf wyposażony był w głowicę elektroniczną typu convex waginalną o zakresie częstotliwości od 3.0 do 10 MHz.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w głowicę elektroniczną typu convex waginalną o zakresie częstotliwości od 4.0 MHz do 9 MHz?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 9.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.III.2.d, aby ultrasonograf wyposażony był w głowicę elektroniczną typu convex waginalną z płaszczyznami przyłączanymi za pomocą przycisków na głowicy.

Zamawiający nie wymaga aby zaoferowana głowice były wielopłaszczyznowe. Zatem, czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę elektroniczną typu convex waginalną bez żadnych przycisków na głowicy i bez możliwości przełączania płaszczyzn?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 10.

W Załączniku nr 1 do oferty oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga w pkt.III.3.a, aby ultrasonograf wyposażony był w głowicę liniową 
o zakresie pracy co najmniej 3,0-10,0 MHz.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości od 5 MHz do 12 MHz?

Odpowiedź:  TAK