## Zadanie 1 - poj. na odpady med.
| Zadanie nr: | 1
| Temat: | Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pojemniki jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego (igieł, strzykawek, wenflonów, rękawiczek jednorazowego użytku, itp.). Pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, które po zapełnieniu będą przekazane do utylizacji. Składające się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym oraz małej pokrywki służącej do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Po napełnieniu i zamknięciu pojemniki będą przekazywane w całości do spalania. Pozostałości po spalaniu tworzywa, z którego będzie wykonany pojemnik, muszą być nieszkodliwe dla środowiska. Pojemniki muszą być nieprzemakalne, odporne na przekłucia, muszą posiadać specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku musi widnieć etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. Wszystkie pojemniki muszą posiadać pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności.
1 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne poj. 0,7L, kolor czerwony | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik niejałowe na odpady medyczne poj. 1L, , kolor czerwony | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik niejałowe na odpady medyczne poj. 2L, , kolor czerwony | 1800 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik niejałowe na odpady medyczne poj. 5L, , kolor czerwony | 1800 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 2 - cewniki
| Zadanie nr: | 2
| Temat: | Cewniki
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Cewniki Foley´a dwudrożne, sterylne, podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier lub folia ułatwiające aseptyczne użytkowanie, posiadające szczelną zastawkę w porcie do napełniania balonu.
1 | Cewnik Foley'a CH 6, z balonem, 3 - 5 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Foley´a CH 8, z balonem, 3 - 5 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Foley'a CH 10, z balonem, 3 - 5 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Foley,a CH 12, z balonem, 5 - 10 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik Foley'a CH 14, z balonem, 5 - 10 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik Foley'a CH 16, z balonem, 5 - 10 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik Foley'a CH 18, z balonem, 5 - 10 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik Foley'a CH 20, z balonem, 5 - 10 ml, z lateksu silikonowanego | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Cewnik urologiczny typu Nelaton CH 8 - CH-20 wykonany z medycznego PVC, półprzeźroczysty konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, karbowana wewnętrzna część konektora.
Cewnik urologiczny typu Tiemanna CH 6 - CH-20 wykonany z medycznego PVC, półprzeźroczysty konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, karbowana wewnętrzna część konektora
9 | Cewnik Nelaton CH 8 - CH 20 | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik Tiemann CH 6 - CH-20 | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, jałowy, pakowany pojedynczo, zakończony atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Cewniki do odsysania mają być oznaczone rozmiarem i barwnym kodem na cewniku.
11 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16 | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 20 | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw "wąsy", sterylny, długość minimum 175 cm. Dla pacjentów dorosłych.
14 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 3 -rękawiczki
| Zadanie nr: | 3
| Temat: | Rękawiczki
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe , kształt uniwersalny , rolowany mankiet , powierzchnia lekko teksturowana, znak CE - zgodne z normą EN 455. Rękawice oznakowane jako produkt medyczny , klasa wyrobu medycznego III, rozmiar S, M, L. Pakowane w opakowania po 100 szt. | 10000 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice lateksowe, chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe , kształt anatomiczny - z rozróżnieniem na prawą i lewa dłoń , rolowany brzeg , powierzchnia lekko teksturowana, z wewnętrzną warstwą polimerową. Rękawice oznakowane jako produkt medyczny , klasa wyrobu medycznego III, rozmiar 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Pakowane po 50 par. | 12000 | par | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 4 - Dreny
| Zadanie nr: | 4
| Temat: | Dreny
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Butelka do odsysania ran typu Redona wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o średnicach od CH 6 do CH 18, skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu, pojemność 200 ml, sterylna.
1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran (płaski) z podziałką Redona 200 ml sterylny | 1100 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Dren typu Redona wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu, długość 800 mm, wolny od DEHP, dostępny w wersji z trokarem, sterylny, opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia.
2 | Dren do drenażu ran Redona CH8 - CH 12 | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 5 - żel EKG
| Zadanie nr: | 5
| Temat: | Żel do EKG, USG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Żel do EKG w miękkim opakowaniu, przewodzący prąd elektryczny, nie barwiący, posiadający neutralny odczyn pH, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG (zwłaszcza rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera).
1 | Żel EKG, opakowanie 500 ml | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Żel transmisyjny, przeznaczony do diagnostyki (USG,KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD). Do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych (sektorowe, matrycowe, liniowe i convex) oraz w nowych rodzajach obrazowania (3D/4D, tryby dopplerowski, obrazowanie harmoniczne i trapezoidalne, elastografia). Posiada neutralny dla skóry odczyn pH, preparat na bazie wody, nie zawiera soli, przeznaczony do stosowania zewnętrznego.
2 | Żel USG, opakowanie 500 ml | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 6 - zestawy zabiegowe
| Zadanie nr: | 6
| Temat: | Zestawy zabiegowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zestaw do zmiany opatrunków. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania.Zestaw powinien zawierać minimum: - kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm - pęseta plastikową jednorazowego użytku - tupfery gazowe kule 20cm x 20cm \
1 | Zestaw do zmiany opatrunków | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zestaw do usuwania szwów. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien zawierać minimum: - tampony (tupfery) włókninowe; - pęseta anatomiczna plastikowa - ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane).
2 | Zestaw do usuwania szwów | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zestaw do cewnikowania. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien zawierać minimum: - tupfery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm, - serweta z laminatu FB, 50cm x 60cm, - serweta z laminatu FB z nacięciem i otworem o średnicy 5cm, 50cm x 50cm, - rękawice zabiegowe lateksowe, niepudrowane, M, - pęseta plastikowa, - miska nerkowata.
3 | Zestaw do cewnikowania | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zestaw do artroskopii. Gotowy zestaw przeznaczony do stosowania w trakcie zabiegu artroskopii. Jałowy materiał przeznaczony pod względem składu do natychmiastowego stosowania w trakcie konkretnego zabiegu operacyjnego. Pakowany w gotowe pojedyncze zestawy. Zestaw powinien zawierać minimum: - serwetę na stolik narzędziowy, - obłożenie stolika Mayo, - serwetę pomocnicza, - serwetę do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, - osłonę na kończynę, - taśmy samoprzylepne, - ręczniki celulozowe.
4 | Zestaw do artroskopii | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 7 - testy ureazowe
| Zadanie nr: | 7
| Temat: | Testy ureazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Szybki test urazowy do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej. Szybki test ureazowy (mokry) - szybkość reakcji, wysoka czułość i specyficzność, krótki czas odczytu - 1-60 minut, łatwość wykonywania, możliwość oceny skuteczności leczenia po kuracji antybiotykowej, przechowywyanie w temperaturze pokojowej. Szybki test ureazowy (suchy) - prostota wykonania badania, wysoka czułość i specyficzność, szybki wynik badania, eliminacja tzw. Blushing effect, możliwość oceny stopnia zakażenia, nie daje fałszywie dodatnich wyników, wyników z krwią i żółcią, przechowywanie w temperaturze pokojowej.
1 | Szybki test ureazowy (suchy) | 2200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Szybki test ureazowy (mokry) | 100 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 8 - wzierniki, szczot
| Zadanie nr: | 8
| Temat: | Wzierniki ginekologiczne, szczoteczki cytologiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Wzierniki ginekologiczne. Jednorazowy wziernik ginekologiczny. Pakowany osobno, po jednej sztuce w opakowaniu foliowym. Tworzywo PP z którego wykonany jest wziernik nie może zawierać ftalanów. Dostępność rozmiarów: XXS, XS, S, M, L.
1 | Wziernik ginekologiczny | 8500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Szczoteczki cytologiczne. Dwa typy szczoteczek: 1. Sterylna szczoteczka cytologiczna typu wachlarz. Przeznaczona do pobierania materiału zarówno z szyjki macicy jak i z kanału. Posiada miękkie włosie. Pakowane pojedynczo w osobny blister. Powinny posiadać certyfikat CE, ISO 9001 & ISO 13485. Rękojeść minimum 17 cm długości. 2. Sterylna szczoteczka cytologiczna prosta przeznaczona do pobierania materiału z kanału szyjki macicy. Pakowane pojedynczo w osobny blister. Powinny posiadać certyfikat CE, ISO 9001 & ISO 13485. Rękojeść mnmum 17 cm długości.
2 | Szczoteczka typu wachlarz | 750 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Szczoteczka prosta | 750 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 9 - szczotki chirurg
| Zadanie nr: | 9
| Temat: | Szczoteczki chirurgiczne do mycia rąk
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe szczotki do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka. Jedna strona szczotki powinna się składać z nylonowej miękkiej szczeciny o niskiej gęstości, druga strona z polietylenowej gąbki. Szczotki powinny być pakowane osobno i gotowe do użycia zaraz po otwarciu blistra. Powinna posiadać specjalni pilniczek do czyszczenia paznokci. Sucha sterylna szczotka bez żadnych detergentów sterylizowana tlenkiem etylenu.
1 | Szczoteczki chirurgiczne | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 10 - akcesoria laryng
| Zadanie nr: | 10
| Temat: | Akcesoria laryngologiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Szpatułka laryngologiczna wykonana z drewna. Jałowa, pakowana pojedynczo w folie. Wymiary: 150 x 20 mm
1 | Szpatułka laryngologiczna | 7200 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Jednorazowy, sterylny zestaw wzierników laryngologicznych: nosowy w kształcie klasycznego wziernika typu Hartmann z szpatułką i wziernikiem usznym pojedynczo pakowany w pakiety foliowo-papierowe. Rozmiary: 4 mm i 2 mm
2 | Zestaw laryngologiczny | 400 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Watotrzymacz nosowo-uszny. Długość: minimum 125 mm.
3 | Watotrzymacz nosowo-uszny | 50 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wzierniki uszne jednorazowego użytku. W kolorze czarnym matowym, by uniknąć efektu rozpraszania światła. Gładkie zaokrąglone krawędzie wziernika. Część zewnętrzna zakończona karbowanym kołnierzem. Nie zawiera lateksu. Rozmiary: 0,4; 0,6; 0,8.
4 | Wzieniki laryngologiczne | 400 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 11 - zestaw do biopsji
| Zadanie nr: | 11
| Temat: | Zestaw do biopsji gruboigłowej
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, kompatybilny z igłą współosiową TruGuide™. Dla zwiększenia wydajności i dokładności igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści. Długość strzału 22 mm. Rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, umożliwiająca obsługę jedną ręką, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika i wyślizgnięciu się z ręki. Rozmiary oznaczone kolorami. Rozmiary: 14G x 10 cm, 14 G x 16 cm, 16G x 10 cm, 16G x 16 cm, 18G x 10 cm, 18G x 16 cm, 18G x 20 cm, 18G x 25 cm, 20G x 10 cm, 20G x 16 cm, 20G x 20 cm. Pakowane po 5 szt.
1 | Zestaw do biopsji gruboigłowej | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 12 - szkiełka mikros
| Zadanie nr: | 12
| Temat: | Szkiełka mikroskopowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Szkiełka mikrospokowe podstawowe z polem do opisu. Pole opisu białe. Szkiełko szlifowane pod kątem 90°. Wymiary wymagane: 75 x 25 x 1 mm.
1 | Szkiełka mikroskopowe, 50 szt. w opakowaniu | 600 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 13 - worki do moczu
| Zadanie nr: | 13
| Temat: | Worki do zbiórki moczu
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Worki do dobowej zbiórki moczu, wykonane z medycznego PCV. Bez lateksowe. Wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną z zaworem spustowym i malejącą czytelną skalą. Produkt sterylny, do jednorazowego użytku. Produkt pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, sterylny.Pojemność: 2L.
1 | Worki do zbiórki moczu | 7000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Wieszak do worków na mocz. Wykonane z mocnedgo i trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażone w specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu. Pasujący do okragłych i kwadratowych ram łożek.
2 | Plastikowy wieszak do worka na mocz | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 14 - Drobne akcesoria
| Zadanie nr: | 14
| Temat: | Drobne akcesoria
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe ochraniacze foliowe na buty z folii LDPE. Całkowicie nieprzemakalne, antyelektrostatyczne, mocowanie za pomocą gumki.
1 | Ochraniacze na buty | 18000 | para | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Winylowe opaski na rękę. Zakładana na rękę, regulowana bransoleta zapinana na zatrzask. Specjalna konstrukcja plastikowej zapinki uniemożliwiąca rozpięcie. Zdjęcie opaski następuje tylko po zerwaniu lub przecięciu paska. Pola zapisu: nazwisko, łóżko, płeć, data.
2 | Opaski ientyfikacyjne na rękę | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Jednorazowy fartuch flizelinowy, niejałowy. Wiązany na troki, rękawy na gumce.
3 | Fartuch fizelinowy | 4000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Basen sanitarny jednorazowy, wykonany z celulozy, odporny na przeciekanie, pojemność 1,8 - 2,2 l, tradycyjny, bez pokrywki, klasa I wyrobu medycznego.
4 | Basen sanitarny celulozowy | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Basen sanitarny jednorazowy, wykonany z tworzywa, pojemność 1,8 - 2,2 l, tradycyjny, z pokrywką.
5 | Basen sanitarny z tworzywa | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Kaczka jednorazowa, męska/damska, wykonana z masy papierowej. Pojemność minimalna: 875 ml, z zatyczką uniemożliwiającą wylanie się płynów. Przesiąkalność minimalna: 4h.
6 | Kaczka jednorazowa | 5000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Kieliszki jednorazowe na leki. Wykonane z tworzywa sztucznego, bez pokrywki. Pojemność minimalna: 30 ml.
7 | Kieliszki na leki | 20000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Jednorazowa nerka medyczna. Wykonan z masy papierowj. Pojemność minimalna: 500 ml. Długość minimalna: 20 cm. Przesiąkalność (minimalna): 4 godziny.
8 | Nerka jednorazowa | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 15 - Aparat do przetacz
| Zadanie nr: | 15
| Temat: | Aparaty do przetaczania
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Przedłużacz do pomp infuzynych. Wyrób sterylny przeznaczony jest do terapii infuzyjnej w celu przedłużenia linii infuzyjnej. Długość drenu 150 cm, średnica zewnętrzna 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,24 mm. Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński. Materiał: PVC bez lateksu i ftalanów. Materiał użytku jednorazowego. Do leków światłoczułych. Niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany w pojedynczy blister.
1 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Aparat do przetaczania płynów infuzyjunych typu IS. Wymagania: - jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo - uniwersalne zakończenie typu Luer Lock - zakończenie stożkowe - opakowanie jednostkowe typu blister-pack - komora kroplowa 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml - dren medyczny o długości 150 cm
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | 10000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Aparat do przetoczeń krwi i jej preparatów metodą grawitacyjną (typ TS). Bez ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład: - igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą, - osłonka igły biorczej, - hydrofobowy, przeciwbakteryjny filtr powietrza, - filtr krwi o wielkości oczek 200 µm, - elastyczna komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, - aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm², - zaciskacz rolkowy, - rolka zaciskacza, - dren medyczny o długości 150 cm, - łącznik stożkowy luer-lock, - osłonka łącznika luer-lock.
3 | Przyrząd do przetaczania krwi | 600 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 16 - igły do termolezji
| Zadanie nr: | 16
| Temat: | Igły do termolezji
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Igły do zabiegów termolezji.
1 | 20 G Ø zew 0,90 mm; długość robocza 142 mm/ koń.stym. 10 mm. | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 22 G Ø zew 0,70 mm; długość robocza 98,6 mm/ koń.stym. 10 mm | 800 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 22 G Ø zew 0,70 mm; długość robocza 52,6 mm/ koń.stym. 4 mm | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 17 - igły Tuohy
| Zadanie nr: | 17
| Temat: | Igły Tuohy
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Igła Tuohy. Widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni).
1 | 18G x 90 mm z plastikowym mandrynem | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 18G x 90 mm z metalowym mandrynem | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 18 - art. Hig jednor
| Zadanie nr: | 18
| Temat: | Artykuły higieniczne jednorazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe myjki, niepodfoliowane, z celulozy, do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry podopiecznego. Polecane do stosowania podczas oczyszczania skóry preparatami myjącymi bez użycia wody.
1 | Myjka jednorazowa, 50 szt. w opakowaniu | 150 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Podkłady higieniczne stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem pościeli i łóżka. Wkład chłonny z pulpy celulozowej, zwiększający chłonność. Folia zewnętrzna, dodatkowo chroniąca przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu. Wymiary: 90x60 cm.
2 | Podkłady jednorazowe, 30 szt. w opakowaniu | 200 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 19 - osłona na przewody
| Zadanie nr: | 19
| Temat: | Osłona na przewody
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Sterylna osłona na przewody ( Tubus ) – wykonana z folii PE o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozerwanie z taśmą do mocowania na końcach. Rozmiar minimum 14 x 250 cm.
1 | Sterylna osłona na przewody | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 20 - osłona na USG
| Zadanie nr: | 20
| Temat: | Osłona na głowicę USG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1. Osłonki lekko pudrowane (minimalne wymiary: średnica 28mm, długość 21cm) na głowice transrektalne, transwaginalne / endorektalne USG. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. Osłonki z naturalnego lateksu. Bez zbiorniczka. 2. Osłonki nawilżane (minimalne wymiary: średnica 28mm, długość 21cm) na głowice transrektalne, transwaginalne / endorektalne USG. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. Osłonki wykonane z naturalnego lateksu. Bez zbiorniczka.
1 | Osłonki pudrowane | 300 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Osłonki nawilżane | 300 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 21 - Papier do EKG, KTG
| Zadanie nr: | 21
| Temat: | Papier do EKG, KTG, USG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Papier termiczny, do aparatu EKG ASPEL AsCard Grey v.07., A-4, gramatura papieru: 55 g/m2, grubość papieru: 59 um, charakterystyka powierzchni papieru: nadruk w postaci czerwonej kratki.
1 | Papier EKG, rozmiar 60 mm x 25 m | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Papier EKG, rozmiar 104 mm x 40 m | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Papier EKG, rozmiar 112 mm x 25 m | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Papier termiczny, do aparatu KTG BISTOS BT-350 Dual LCD, rozmiar 152 mm x 90 mm x 160, składanka, zapis termiczny, charakterystyka powierzchni papieru: nadruk w postaci czerwonej kratki. Papier nadrukowany w skali FHR 50 - 210 bpm.
4 | Papier do KTG | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Termoczuły papier przeznaczony do czarno-białych videoprinterów firmy SONY
5 | Papier do videoprintera USG SONY UPP 110 HD, wymiary: 110 mm x 20 m | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Papier do videoprintera USG SONY UPP 110 HG, wymiary 110 mm x 18 m | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 22 - pęseta jednoraz
| Zadanie nr: | 22
| Temat: | Pęseta jednorazowa
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pęseta anatomiczno-chirurgiczna, jednorazowego użytku. Długość 14 cm.
1 | Pęseta anatomiczno-chirurgiczna | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 23 - podkłady jednorazo
| Zadanie nr: | 23
| Temat: | Podkłady, prześcieradła jednorazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowy podkład papierowy w rolce, stosowany do zabezpieczania kozetki, wykonany z białej celulozy.
1 | Podkład w rolce, szerokość 50 cm | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Podkład w rolce, szerokość 60 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Jednorazowy podkład w rolce, wykonany z dwóch warstw celulozy, podfoliowany, szerokość 50 cm.
3 | Podkład zielony | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Podkład niebieski | 800 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Prześcieradła jednorazowe, wzmacniane nitkami z poliestru (48 nitek) dla wzmocnienia siły poprzecznej produktu,
5 | Prześcieradło jednorazowe 80 x 140 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Prześcieradło jednorazowe 80 x 170 cm | 100 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Prześcieradło jednorazowe 80 x 210 cm | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 24 - odzież ochronna
| Zadanie nr: | 24
| Temat: | Fartuchy, ubrania chirurgiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.Wykonany z włókniny SMMS. Rękaw zakończony elastycznym 10cm mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie.Troki umieszczone w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Przeznaczenie fartucha – standardowe zabiegi chirurgiczne z małą i średnią ilością płynów. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Wewnątrz opakowania dwa ręczniki. Rozmiary: M, L, XL
1 | Fartuch chirurgiczny standardowy | 2500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny dodatkowo wzmocniony w części przedniej i rękawach. Wymagania: - zgodne z normą EN 13795 - zapinany na rzep na szyi i wiązany w pasie na troki - nieprzepuszczalne dla penetracji płynów - odporne na przedziurawienie i przedarcie ( na sucho i mokro) - wykonane z materiału nietkanego przepuszczającego powietrze - całkowicie zakrywający plecy - wiązany z boku lub z tyłu - mankiety długie ściśle przylegające do skóry w okolicy nadgarstka - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, wewnątrz w papier ochronny z serwetką do osuszania rąk - rozmiary:L, XL, XXL
2 | Fartuchy chirurgiczne wzmacniane | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny: spodnie, bluza. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Na dole bluzy kieszeń. Komplet wykonany z miękkiej włókniny. Rozmiary: S, M, L, XL.
3 | Komplet chirurgiczny | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Czepki medyczne. Czepek okrągły, w kształcie beretu. Pakowane w karton. Wykonane z polipropylenu. Sposób mocowania: gumka. Rozmiar uniwersalny. Gramatura 14 g/m2
4 | Czepki medyczne | 4500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Fartuch foliowy. Rozmiar minimu 80 x 125 cm. Fartuch przedni wykonany z folii LDPE w technologii 50 mikronów.
5 | Fartuch foliowy | 5000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Koszula pacjenta jednorazowego użytku. Wykonana z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2. Rozmiar uniwersalny. Nieprzejrzyste. Wiązane przy szyi i w pasie. Krótki rękaw.
6 | Koszula pacjenta | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maseczki chirurgiczne. Z gumkami zakładanymi na uszy. Jednorazowego użytku. Niejałowe. Wykonane z włókniny.
7 | Maseczka chirurgiczna z gumką | 30000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Maseczki chirurgiczne. Z trokami do wiązania. Jednorazowego użytku. Niejałowe. Wykonane z włókniny.
8 | Maseczka chirurgiczna z trokami | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Spodenki do badań kolonoskopii. Wykonane z włókniny. Z rozcięciem w tylnej części. Niesterylne. Jednorazowego użytku.
9 | Spodenki do badań kolonoskopii | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Fartuch fizelinowy, wiązany, niesterylny, jednorazowego użytku.
10 | Fartuch fizelinowy | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 25 - serwety operacyjne
| Zadanie nr: | 25
| Temat: | Serwety operacyjne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Serwety jałowe, nieprzylepne, pakowane w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania: - materiał spełniający wymogi EN 13795-1 - minimum trzywarstwowe, o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2 - nie zawierające celulozy - nie pylące - wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, - odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho) - posiadające oznaczenie CE - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności
1 | Serweta 45 x 75 cm | 100 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Serweta 75 x 75 cm | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Serweta 75 x 90 cm | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Serweta 90 x 100 cm | 2500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Serwety jałowe, samoprzylepne, pakowane w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania: - materiał spełniający wymogi EN 13795-1 - minimum trzywarstwowe o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2 - nie zawierające celulozy - nie pylące - wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, - z klejem umożliwiającym repozycję, - odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho) - posiadające oznaczenie CE - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności
5 | Serweta 50x 50 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Serweta 75 x 90 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Serweta 90 x 100 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Serweta 150 x 175 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Serweta jałowa z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu, pakowana w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania: - materiał spełniający wymogi EN 13795-1 - minimum trzywarstwowe o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2 - nie zawierające celulozy - nie pylące - z klejem umożliwiającym repozycję - wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, - odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho) - posiadające oznaczenie CE - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności
9 | Serweta 50 x 60 cm, śr. otworu 5 cm | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Serweta 45 x 75 cm, śr. otworu 7 cm | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Serweta 75 x 90 cm, śr. otworu 8 cm | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Serweta 75 x 90 cm, śr. otworu 10 cm | 4000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 26 - filtr respirat
| Zadanie nr: | 26
| Temat: | Filtry antybakteryjne do respiratora
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Filtr antybakteryjny do repiratora. Filtr HME - filtr antybakteryjny-antywirusowy dla dorosłych. Elektrostatyczny. Maksymalny czas użytkowania: 24h. Wydajność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%. Z portem CO2. Połączenie ISO (mm) 22F/15M i 22M/15F. Pakowany pojedynczo. Objętość oddechowa pacjenta 250-1500 ml. Martwa przestrzeń: 38 ml. Nawilżenie (mgH2O/l) 30mg /VT500. Rezystancja (cm H2O): 2.2, 60 LPM. Waga filtra: 25 g.
1 | Filtr do respiratora | 2500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 27 - maszynki do gol
| Zadanie nr: | 27
| Temat: | Jednorazowe maszynki do golenia
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe maszynki do golenia. Ostrze pojedyncze. Rękojeść z tworzywa sztucznego. Główki zabezpieczone plastikowym ochraniaczem.
1 | Maszynki do golenia | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 28 -zestaw do inhalacji
| Zadanie nr: | 28
| Temat: | Zestawy do inhalacji
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zestaw do inhalacji. Z nebulizaztorem 15 ml. W skład wchodzi: ustnik, trójnik, dren 2,1 m. Do użytku z inhalatorami tłokowymi.
1 | Zestaw do inhalacji z ustnikiem | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zestaw do inhalacji. Maska aerozolowa dla dorosłych z nebulizatorem 15 ml i drenem 2,1m. Do użytku z inhalatorami tłokowymi.
2 | Zestaw do inhalacji z maską | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 29 - maski do pod tlen
| Zadanie nr: | 29
| Temat: | Maski do podawania tlenu dla dorosłych
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Maska do podawania tlenu dla dorosłych. Wykonana z nietoksycznego, przezroczystego PCV. Wyposażona w dren tlenowy o długości 2,1 m zakończony uniwersalnym łącznikiem. Pakowane pojedynczo. Z gumką mocującą. Posiada regulowaną blaszkę na nos. Rozmiar S, M, L.
1 | Maska do podawania tlenu | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 30 - maski do ambu
| Zadanie nr: | 30
| Temat: | Maski do ambu
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Maski silikonowe Ambu z otwartym mankietem. Dostępne rozmiary: 3, 4, 5. Kształt: Maski w rozmiarach od 3 do 5 mają kształt owalny. Zastosowany materiał: silikon.
1 | Maski Ambu | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 31 - nakłuwacze
| Zadanie nr: | 31
| Temat: | Nakłuwacze jednorazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Nakłuwacze jednorazowego użytku do pobierania krwi włośniczkowej, przeznaczone do normalnejskóry osób dorosłych. Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. - Igła 21G (0.8 mm), głębokość nakłucia - 1.8mm. - Igła 25G (0.5 mm), głębokość nakłucia - 1.5mm.
1 | Nakłuwacze jednorazowe | 10000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 32 - nici chirurgiczne
| Zadanie nr: | 32
| Temat: | Nici chirurgiczne
L.p. | Rozmiar | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | Wycinek koła | Rodzaj ostrza | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 op. | Cena brutto za 1 op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Sterylne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe, niewchłanialne nici chirurgiczne. Nić jednowłóknowa niebieska lub czarna. Sterylizowana tlenkiem etylenu z igłą ze stali szlachetnej, połączona nitką w sposób autraumatyczny. Spełniająca wymogi dyrektywy 93/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Pełna identyfikacja szwsu na każdym etapie otwarcia opakowania (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, przekrój i krzywizna igły). Data ważności na zewnętrznym opakowaniu sterylizacyjnym.
1 | 1 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 32 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2/0 | 75 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 2/0 | 75 | 30 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2/0 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 40 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3/0 | 75 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 240 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 3/0 | 45 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 200 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 3/0 | 75 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 3/0 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 80 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 4/0 | 75 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 80 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 4/0 | 45 | 19 | 3/8 | odwrotnie tnące | 160 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 4/0 | 45 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 5/0 | 75 | 19 | 3/8 | odwrotnie tnące | 340 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 5/0 | 45 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 80 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 6/0 | 45 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Syntetyczna, wchłanialna, jednowłóknowa, sterylna nić chirurgiczna. Wykonana z polimeru poli-p-dioksanonu, fioletowa, ulegająca rozkładowi przez hydrolizę na kwas (2-hydroksyeoksy)octowy. Podtrzymywanie tkankowe 70-80% po ok. dwóch tygodniach, ok. 50-70% po 4 tygodniach. Wchłanianie 180-210 dni. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły).
16 | 1 | 90 | 36 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 70 | 36 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 2/0 | 70 | 27 | 1/2 | okrągłe | 80 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 2/0 | 70 | 36 | 1/2 | okrągłe | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 3/0 | 70 | 30 | 1/2 | okrągłe | 24 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Syntetyczna, wchłanialna, pleciona nić chirurgiczna, wykonana z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekana stearynianem wapnia i polikaprolatem.Połączona z igłą ze stali szlachetnej w sposób atraumatyczny. Ulegająca rozkładowi w organizmie przez hydrolize na kwas glikolowy. Podtrzymywanie tkankowe 50% po ok. 5-7 dni. Proces rozkładu zakończony po 42 dniach. Sterylizowana promieniami gamma. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły).
21 | 2/0 | 70 | 26 | 1/2 | okrągłe | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 2/0 | 70 | 22 | 1/2 | okrągłe | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 3/0 | 70 | 26 | 1/2 | okrągłe | 24 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 4/0 | 70 | 26 | 1/2 | okrągłe | 32 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 5/0 | 45 | 18 | 1/2 | odwrotnie tnąca | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 6/0 | 45 | 12 | 1/20 | okrągłe | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Syntetyczna, wchłanialna, pleciona nić chirurgiczna, wykonana z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekana stearynianem wapnia i polikaprolatem.Barwiona lub nie. Połączona z igłą ze stali szlachetnej w sposób atraumatyczny. Ulegająca rozkładowi w organizmie przez hydrolize na kwas glikolowy. Podtrzymywanie tkankowe 60-70% po ok. 14 dniach i 25-45% po 21 dniach. Proces rozkładu zakończony po 60-90 dniach. Sterylizowana promieniami gamma. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły).
27 | 3/0 | 50 | 22 | narta | odwrotnie tnąca | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 90 | 36 | 1/2 | okrągłe | 16 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 3/0 | 70 | 25 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 5/0 | 45 | 18 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 4/0 | 45 | 18 | 3/8 | odwrotnie tnąca z kosmetyczna o pięciu krawędziach tnących | 10 | op. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 33 - ostrza chirurg
| Zadanie nr: | 33
| Temat: | Ostrza chirurgiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Skalpele jednorazowe z rączką. Skalpele składają się z jednorazowego ostrza wykonanego ze stali węglowej i uchwytu plastikowego, ostrze zabezpieczone jest osłonką. Skalpele są jałowe, pakowane pojedynczo w opakowanie plastikowe (sztywno-miękkie). Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Skalpel jednorazowy z rączką | 600 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ostrza chirurgiczne jałowe, jednorazowe. Wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej. Małe, spiczaste i naostrzone wzdłuż jego wewnętrznej krawędzi ostrze. Ostrza sterylne są pakowane pojedynczo w folie. Noże są pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 szt. Przeznaczone do przecinania szwów, zabiegów ślinianki, arteriotomii, septoplastyki, rozszczepu warg, ureterolitotomii oraz pielolitotomii. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2 | Ostrza chirurgiczne | 500 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 34 - klipsy do laparosk
| Zadanie nr: | 34
| Temat: | Klipsy do laparoskopii
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Klipsy tytanowy do laparoskopii, kompatybilne z klipsownicą wielorazowego użytku HORIZON.
1 | Klipsy do laparoskopii | 700 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 35 - siatka przepuklin
| Zadanie nr: | 35
| Temat: | Siatka chirurgiczna przepuklinowa
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Siatka chirurgiczna przepuklinowa. Siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia ubytków tkanek miękkich. Rozmiar: 80mm x 150mm. Produkt jałowy. Rodzaj sterylizacji: Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie: zapewniające sterylność wyrobu.
1 | Siatka przepuklinowa | 300 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 36 - setony jałowe
| Zadanie nr: | 36
| Temat: | Setony jałowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Setony jałowe, wykonane są z gazy bawełnianej lub włókniny medycznej. Bielone bez użycia chloru. Składane do wewnątrz brzegi, które wykluczają wysnucie się luźnej nitki. Dostępne głównie w wymiarach: 1 m x 1 cm, 1 m x 2 cm.
1 | Seton 1 m x 1 cm | 50 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Seton 1 m x 2 cm | 50 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 37 - zatyczki do cewnik
| Zadanie nr: | 37
| Temat: | Zatyczki do cewników
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zatyczki do cewników. Sterylne. Opakowanie: papier-folia. Rozmiar: uniwersalny. Zastosowanie do cewników: Tiemann, Nelaton, Foley oraz inne.
1 | Zatyczki do cewników | 5000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 38 - rurki intubacyjne
| Zadanie nr: | 38
| Temat: | Rurki intubacyjne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Rurka intubacyjna z mankietem, sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Rurka wykonana z miękkiego PVC, posiada znacznik RTG na całej długości rurki oraz boczny otwór Murphy’ego, skalowana co 1 cm. Rurka posiada niskociśnieniowy mankiet z kontrastującym balonikiem kontrolnym, znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni umożliwiające kontrolę położenia rurki oraz informację o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz 2 na korpusie rurki). Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Rurki intubacyjne | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 39 - rurki tracheostomi
| Zadanie nr: | 39
| Temat: | Rurki tracheostomijne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Rurka tracheostomijna z mankietem. Przewód do odsysania wbudowany w ściankę rurki zapewnia łatwe jej wkładanie ograniczając do minimum urazy i dyskomfort pacjenta. Materiał: termoplastyczne PCV. Przezroczysty, elastyczny uchwyt zapewnia komfort i ma estetyczny wygląd. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Rurki tracheostomijne | 150 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 40 - śliniki stomatolog
| Zadanie nr: | 40
| Temat: | Śliniaki stomatologiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Śliniak stomatologiczny wykonany z jednowarstwowej bibułki i wzmocniony folią PE. Wiązany na troczki. W części dolnej kieszeń, w której gromadzą się zanieczyszczenia. Rozmiar śliniaka: 59 cm x 34,5 cm. Rozmiar kieszeni: 11 cm x 34,5 cm
1 | Śliniaki stomatologiczne | 600 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 41 - zgłębnik żołądkowy
| Zadanie nr: | 41
| Temat: | Zgłębnik żołądkowy
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zgłębnik żoładkowy. Materiał: 100% silikonu medycznego. Sterylny. Posiada znacznik głębokości (2020-0004) potwierdzający pozycję. Linia kontrastująca w RTG. Zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzanie. Sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego cewnika. Podwójne opakowanie. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Zgłębnik żołądkowy | 600 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 42 - pokrowiec na Mayo
| Zadanie nr: | 42
| Temat: | Pokrowiec na stolik Mayo
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pokrowiec jałowy na stolik Mayo. Z dwóch warstw. Włókninowa warstwa na górze, foliowa część spodnia. Sterylna. Wyrób jednorazowego użytku w kolorze niebieskim, w kształcie prostokąta o wymiarach 145cm x 80cm.
1 | Pokrowiec na stolik Mayo | 500 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 43 - filtry do ssaków
| Zadanie nr: | 43
| Temat: | Filtry do ssaków
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Filtr do ssaka Olympus SSU-2
1 | Filtr do ssaka Olympus SSU-2 | 400 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Filtr do ssaka New Askir 30. Filtracja bakteryjna/wirusowa. Obudowa półprzeźroczysta, złącza: na wężyk (dren) o śr. wewn. ~ 6 mm. 99,99999%, wydajność bakteryjno/wirusowa; 24.6 cm2 - powierzchnia filtrująca.
2 | Filtr do ssaka New Askir 30 | 400 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 44 - Elektrody do EKG
| Zadanie nr: | 44
| Temat: | Elektrody EKG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Elektrody EKG. Samoprzylepne. Jednorazowego użytku. Czujniki pokryte zostały chlorkiem srebra. Wykonane z pianki polietylenowej i żelu stałego. Wodoszczelne. Wymiary: 45 x 42mm. Bezlateksowe.
1 | Elektrody EKG | 300 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 45 - wkłady do ssaka
| Zadanie nr: | 45
| Temat: | Jednorazowe wkłady do ssaka
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe wkłady do ssaka Lifetime SA01HT. Pojemność 2000 ml.
1 | Jednorazowe wkłady do ssaków | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 46 - rurka ust-gard
| Zadanie nr: | 46
| Temat: | Rurki ustno-gardłowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Rurka ustno-gardłowa. Sterylna. Zaokrąglone atraumatyczne brzegi. Gładkie wnętrze rurki. Rozmiary kodowane kolorami. Pojedynczo pakowane. Nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem o kształcie ułatwiającym przechodzenie cewnika do odsysania. Wykonana z silikonowanego PCV – półprzezroczysta. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Rurka ustno-gardłowa | 400 | szt. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Zadanie 47 - pieluchomajtki
| Zadanie nr: | 47
| Temat: | Pieluchomajtki
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pieluchomajtki z pasem zapewniającym dopasowanie do ciała. System redukujący nieprzyjemne zapachy m.in. amoniaku. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchomajtki. Poziom chłonności oznaczony kolorem, informacje o rozmiarze i sposobie wkładania wyraźnie nadrukowane na produkcie i jego opakowaniu, co ułatwia identyfikację właściwego artykułu. Dodatkowe barierki ochronne, które zapewniają pacjentom dodatkową ochronę w każdej pozycji — stojącej, siedzącej i leżącej (falbanki zabezpieczające). Chłonność wg normy ISO 11948-1: 1910.
1 | Pieluchomajtki rozm. S | 50 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Pieluchomajtki rozm. M | 800 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Pieluchomajtki rozm. L | 1500 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Pieluchomajtki rozm. XL | 200 | op. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0