| Załącznik nr 3 do SIWZ |
| --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| PROCESOR OBRAZU HDTV - 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |
| 6 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |
| 7 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D, HD-SDI | Tak |  |
| 8 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |
| 9 | Wejście wideo do obrazowania PoP na froncie procesora | Tak |  |
| 10 | Wyjścia komunikacyjne: DICOM w celu integracji z systemem PACS | Tak |  |
| 11 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |
| 12 | Powiększenie cyfrowe minimum x 2 | Tak |  |
| 13 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu | Tak |  |
| 15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |
| 16 | Równoczesny – optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak |  |
| 17 | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |
| 18 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |
| 19 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 | Tak |  |
| 20 | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED | Tak- 10 p Nie-0 p |  |
| 21 | Procesor musi umożliwiać archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM | Tak |  |
| 22 | Procesor kompatybilny aparatami serii EC-530FI oraz EG-530FP będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopowej | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| 23 | Obudowa modułowa osobno źródło światła i osobno procesor obrazu do podłączenia endoskopów giętkich – możliwość wymiany poszczególnych modułów w sytuacjach serwisowych, a nie całego zestawu | Tak |  |
| 24 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| 25 | Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu | Tak |  |
| 26 | Możliwość podłączenia drukarki i/lub rejestratora video (system zdalny) | Tak |  |
| 27 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| 28 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na mi. 2 przyciski sterujące na panelu przednim procesora | Tak |  |
| 29 | Możliwość podłączenia video gastroskopu z dodatkowym kanałem do spłukiwania pola (Water Jet) | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 30 | Oświetlenie główne LED min 1400 lm | Tak |  |
| 31 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy – maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| 32 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |
| 33 | Źródło światła kompatybilne z aparatami serii EC-530FI oraz EG-530FP będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopowej | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HD - 2 szt. |
| 34 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 35 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 36 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 37 | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  |
| 38 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
| 39 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,0 mm | Tak |  |
| 40 | Długość robocza 1400-1600 mm | Tak |  |
| 41 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,0 mm | Tak |  |
| 42 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |
| 43 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
| 44 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) | Tak |  |
| 45 | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| 46 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 47 | Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pokrętłem na rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 48 | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| 49 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop - procesor | Tak 10 p. Nie 0 p. |  |
| 50 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
| 51 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
| 52 | Szczypce biopsyjne wielorazowe śr. 2,4 mm dł. 230 – 40 szt. | Tak |  |
| 53 | Pętle do polipektomii wielorazowe 15 sztuk (2 pętle + 1 rączka ) | Tak |  |
| 54 | Oferowany aparat musi być kompatybilny z myjnią CYW-DUO, znajdującą się w pracowni endoskopii bez konieczności dodatkowych przyłączy | Tak. |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |
| 55 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 56 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 57 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 58 | Matryca typu LED (LCD) | Tak |  |
| 59 | Przekątna min. 27 cali | Tak |  |
| 60 | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli | Tak |  |
| 61 | Proporcje 16:9 | Tak |  |
| 62 | Jasność 600 cd/m2 | Tak |  |
| 63 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |
| 64 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
| 65 | Sygnał wejścia: 1xDVI-D 1 1xDVI-D 2 (optical fiber optional) 1xVGA 1xSD/HD/3G-SDI 1xC-Video 2xS-Video 1xComponent | Tak |  |
| 66 | Sygnał wyjścia: 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI | Tak |  |
| POMPA KOLONOSKOPOWA – 1 szt. |
| 67 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 68 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 69 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 70 | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr | Tak |  |
| 71 | Element pompujący rolkowy | Tak |  |
| 72 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  |
| 73 | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Tak |  |
| 74 | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | Tak |  |
| 75 | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  |
| 76 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  |
| 77 | Zasilanie 230V 50Hz 0,15 A | Tak |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 78 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 79 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 80 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 81 | Ssak na dwa zbiorniki (butelki/pojemniki) | Tak |  |
| 82 | Zbiorniki (butelki/pojemniki) wielorazowe do sterylizacji 2x2 lub 2x4 litrowe | Tak |  |
| 83 | Możliwość zastosowania zbiorników jednorazowych | Tak |  |
| 84 | Przełącznik zbiorników jedno-dotykowy | Tak |  |
| 85 | Włącznik nożny | Tak |  |
| 86 | Wybór trybu pracy: ciągła/przerywana | Tak |  |
| 87 | Kosz na akcesoria | Tak |  |
| 88 | Podstawa jezdna na antystatycznych kółkach (dwa kółka z hamulcami) | Tak |  |
| 89 | Pompa tłokowa bezobsługowa, bezolejowa, nie wymaga konserwacji 10 000 godzin pracy | Tak |  |
| 90 | Włącznik nożny i przełącznik do wyboru butli ssącej bez konieczności manualnego rozłączania węży | Tak |  |
| 91 | Przepływ max 60 l/ min, -90 kPa | Tak |  |
| 92 | Wyposażenie: - regulator podciśnienia - wskaźnik podciśnienia - filtry bakteryjne - komplet węży silikonowych - włącznik drenów | Tak, wymienić |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 93 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 94 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 95 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 96 | Rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 97 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 98 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  |  |
| 99 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 100 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  |
| 101 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 102 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 103 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |
| Stanowisko do archiwizacji badań endoskopowych – 1 szt. |
| 104 | Stacja komputerowa z oprogramowanie Windows 10 | Tak |  |
| 105 | Drukarka laserowa kolorowa | Tak |  |
| 106 | Oprogramowanie dla pracowni endoskopii do opisywania i archiwizacji badań endoskopowych | Tak |  |
| 107 | Monitor 21 cali panoramiczny | Tak |  |