Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę i montaż systemu pośredniej radiografii cyfrowej uprzejmie informujemy, co następuje:

- Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ciągu 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę i uruchomienie do 12 tygodni. Projekt jest niezwykle złożony, a w jego skład wchodzi duża ilość dedykowanego sprzętu medycznego i komputerowego, którego czas dostawy przez producenta wynosi kilka tygodni. Dodatkowym czasochłonnym elementem są kilkuetapowe szkolenia użytkowników końcowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja skaner radiografii pośredniej CR, pkt 4, Zamawiający definiuje wymagania odnośnie obsługiwanych rodzajów i formatów kaset z płytami obrazowymi. Ze względu na fakt, że w przyszłości Zamawiający ma zamiar używać skanera do badań mammograficznych oraz ze względu na ochronę pacjentów poprzez redukcję dawki, prosimy o dopuszczenie urządzenia z obsługą kaset proszkowych i igłowych. Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga od skanera:

- Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm

- Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej

- Dostępność płyt obrazowych wykonanych w technologii proszkowej i igłowej do badań ogólnodiagnostycznych min. w formatach 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm i do badań mammograficznych w formatach 18x24 cm i 24x30

- Możliwość pracy skanera jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej w zakresie różnego typu badań (np. do radiologii ogólnej – technologia proszkowa, a do mammografii – technologia igłowa) bez konieczności modyfikowania konfiguracji sprzętowej i/lub oprogramowania skanera

- Możliwość pracy skanera w zakresie badań ogólnodiagnostycznych jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej (np. badania ogólne na kasetach proszkowych, a zdjęcia sylwetkowe w stojak na kasetach igłowych)

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja skaner radiografii pośredniej CR, pkt 8, Zamawiający określa parametr:"Maksymalna ilość naświetlonych jednocześnie kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie > 7" - z uwagi na fakt, iż wartość maksymalna powinna być określona w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wnosimy o zmianę zapisu na: "Minimalna ilość naświetlonych jednocześnie kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie: 5"

Odpowiedź: Zamawiający wniósł poprawki, które zamieści na stronie internetowej zamawiającego pod nazwą: „Uwagi dotyczące zmian w dokumentach przetargowych”. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja skaner radiografii pośredniej CR, pkt. 9, prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki i zmianę zapisu na: „możliwość ręcznego skasowania płyty, poza cyklem odczytu”.

Odpowiedź:  Zamawiający wniósł poprawki, które zamieści na stronie internetowej zamawiającego pod nazwą: „Uwagi dotyczące zmian w dokumentach przetargowych”.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja skaner radiografii pośredniej CR, pkt 13, Zamawiający definiuje czas cyklu obróbki kasety. Ze względu na nieprecyzyjny zapis, czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał przepustowości dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania 10px/mm min. 72 płyt/godzinę? Równocześnie, Zamawiający będzie wykonywał w przyszłości badania mammograficzne na wymaganym skanerze. Czy Zamawiający będzie wymagał przepustowości dla kaset mammograficznych przy rozdzielczości skanowania 20px/mm min. 48 płyt/godz?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja skaner radiografii pośredniej CR, pkt 16 i 17, Zamawiający opisuje wymagania odnośnie rozbudowy w przyszłości zestawu CR o elementy do wykonywania zdjęć sylwetkowych FLFS. Czy Zamawiający dopuści i wymagał będzie rozwiązania, w którym uzyskanie pełnych zdjęć kończyny/kręgosłupa rozmiaru 35x123cm, możliwe jest za pomocą jednej ekspozycji i trzech kaset 35x43cm? Takie rozwiązanie nie wymaga przekładania płyt obrazowych z kasety długiej do kasety rozmiaru 35x43 w celu jej zeskanowania a tym samym wykonania podwójnej pracy i tym samym jest wygodniejsze w obsłudze i nie naraża czułych płyt obrazowych na zabrudzenie i uszkodzenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja skaner radiografii pośredniej CR, pkt 18, Zamawiający opisuje wymaganą certyfikację dla skanera. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający wymaga, aby skaner zarejestrowany/zgłoszony był w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja skaner radiografii pośredniej CR, czy Zamawiający wymaga zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia? Czy ze względu na ochronę środowiska i koszty eksploatacyjne, Zamawiający wymagał będzie skanera o maksymalnym poborze mocy 600W?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia. Zamawiający nie określa mocy skanera.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Kasety z płytami obrazowymi, pkt.7, Zamawiający wymaga kasety o wymiarach35x83cm. Prosimy o sprecyzowanie, czy wraz z zestawem CR, ma być dostarczony również sprzęt i oprogramowanie (ścianka z kratką) – do wykonywania zdjęć FLFS? Jeśli tak, to zgodnie z pytaniem7 prosimy o dopuszczenie alternatywnego, lepszego rozwiązania, niż długa kaseta 35x83cm.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, pkt 2, Zamawiający wymaga interfejsu w języku polskim. Czy Zamawiający wymaga, aby do programu była również dostępna pomoc kontekstowa, w języku polskim?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, pkt 3 i 4, Zamawiający wymaga dostarczenia monitora dotykowego i obsługi stacji dotykowo. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby był to monitor dedykowany do zastosowań medycznych tj. z kalibracją DICOM, o typowych parametrach dla tego typu urządzeń tj. min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚ ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, Zamawiający nie definiuje wymagań dotyczących komputera stacji technika. Prosimy o sprecyzowanie minimalnych parametrów – czy Zamawiający wymaga typowej stacji PC o parametrach min.: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 2 GB pamięci RAM, dysk twardy 250 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, pkt 11, Zamawiający wymaga funkcji analizy statystycznej. Czy poprzez ten zapis, Zamawiający wymaga analizy statystycznej kontroli jakości tj:

- W przypadku odrzucenia obrazu automatyczne tworzenie nowej ekspozycji

- Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników

- Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, pkt 12, Zamawiający wymaga powiększania 50% i 100%. Czy dla efektywnej pracy technika, Zamawiający wymagał będzie funkcji:

- Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, pkt 12, Zamawiający wymaga automatycznego nanoszenia skali centymetrowej. Czy Zamawiający dopuści i wymagał będzie alternatywnego i lepszego mechanizmu pozwalającego na wykonywanie pomiarów w wartościach rzeczywistych tj.: - Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych, oraz zrezygnuje z funkcji pomiaru kąta Cobba, która to funkcja jest typowym narzędziem stacji lekarskiej, a nie jest wykorzystywana przez techników RTG.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, pkt 17, Zamawiający wymaga możliwości rejestracji czasów zalogowania i wylogowania technika oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia badania. Czy Zamawiający zrezygnuje z takiej funkcjonalności systemu przy istniejącej funkcjonalności rejestrowania czasu wykonania badania oraz wbudowanej w system Windows XP funkcjonalności logowania aktywności? Wymagana w specyfikacji funkcjonalność zdaje się mieć charakter dyskryminacyjny, faworyzujący jednego wykonawcę lub jedno rozwiązanie co narusza zapisy w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych dot. zachowania konkurencyjności.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja technika, pkt 26, Zamawiający opisuje wymaganą certyfikację dla stacji. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: Ustawa o Wyrobach Medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowi z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych &3 pkt3 i reguła 16, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie stacji technika zarejestrowane/zgłoszone było w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadało w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC?

Ponadto, czy ze względu na konieczność integracji oprogramowania z innymi systemami informatycznymi (PACS, RIS), Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie spełniało profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Czujnik radiografii pośredniej do aparatu zębowego. Czy w związku z faktem, że Zamawiający ucyfrawia RTG, oraz posiada pantomograf i wymaga dostarczenia kasety pantomograficznej 15x30cm, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia czujnika do aparatu zębowego; ucyfrowienie zdjęć stomatologicznych rodzi problemy z ich właściwą interpretacją i możliwością oglądania poza zakładem je wykonującym. Jednocześnie, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczana stacja techników i skaner obsługiwała kasety 15x30cm i posiadała oprogramowanie umożliwiający wykonywanie badań pantomograficznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Urządzenie drukujące w systemie suchym, pkt 3, Zamawiający wskazuje technologię laserową, w jakiej ma pracować urządzenie. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku, w którym nienaświetlone błony są nieczułe na światło dzienne. Prosimy o dopuszczenie również termicznej technologii druku. Opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię (wydruk laserowy) jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Zgodnie z orzeczeniem sadu obie technologie są równoważne a opis przedmiotu zamówienia nie może ograniczać konkurencyjności

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Urządzenie drukujące w systemie suchym, pkt 10, Zamawiający wymaga, aby drukarka pozwalała na wydruk na całej powierzchni filmu. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drukarki drukującej bez pomniejszeń w skali 1:1 i pozostawiającej z każdej strony filmu kilkumilimetrowy (3-6mm) margines - obszar obrazu otoczony jest ramką zawierającą obszar informacji systemowych (m.in. numer seryjny drukarki, informacje o densytometrze, licznik filmów, wersja oprogramowania, źródło obrazu, data, godzina), które można przeczytać z użyciem szkła powiększającego.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Urządzenie drukujące w systemie suchym, pkt 12, Zamawiający wymaga, aby kamera cyfrowa posiadała liczniki podające ilość czystych filmów znajdujących się w urządzeniu. Czy Zamawiający dopuści kamerę drukującą na filmach nieczułych na światło dzienne, a tym samym dającą możliwości otwarcia w dowolnym momencie każdego magazynka z filmami i sprawdzenia ile filmów znajduje się jeszcze w magazynku? Dodatkowo kamera podaje ile filmów zostało wydrukowanych od początku jej pracy. Biorąc pod uwagę, że filmy są zawsze pakowane do magazynków po 100 szt. daje to również możliwość określenia ile filmów zostało w magazynkach. Opisany przez Zamawiającego licznik podający ilość dostępnych czystych filmów w magazynkach jest niezbędny w przypadku błon światłoczułych, gdy nie ma możliwości innego sprawdzenia, czy w drukarce są jeszcze dostępne czyste błony. Wymagana funkcjonalność nie ma praktycznej wartości w przypadku urządzeń wykorzystujących nośnik nieczuły na światło dzienne (kamery cyfrowe termiczne, standardowe drukarki komputerowe), przez co w tych urządzeniach nie jest ona dostępna.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Urządzenie drukujące w systemie suchym, pkt 15, Zamawiający wymaga min. 30-to letniej trwałości obrazu na kliszy. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery gwarantującej 20-to letnią trwałość obrazu na kliszy? Z uwagi na fakt archiwizacji cyfrowej pozyskanych obrazów badań 20-to letnia trwałość kliszy (nie stanowiąca materiału diagnostycznego) powinna być wystarczająca.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Urządzenie drukujące w systemie suchym, pkt 16 i 17, Zamawiający wymaga raportowania sytuacji awaryjnych oraz menu operatora w języku polskim. Prosimy o:

- dopuszczenie rozwiązania alternatywnego – w którym urządzenie jest zdalnie nadzorowane i serwisowane, więc nie ma konieczności automatycznego raportowania sytuacji awaryjnych

- dopuszczenie rozwiązania, w którym panel kontrolny urządzenia, nie jest w języku polskim. Urządzenie wydruku suchego, jest urządzeniem obsługiwanym w całości z poziomu stacji technika, która jest w języku polskim. Panel kontrolny nie jest wykorzystywany na co dzień przez techników, dlatego ta funkcja nie ma znaczenia dla bieżącej pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Urządzenie drukujące w systemie suchym, pkt 18, Zamawiający opisuje wymaganą certyfikację dla urządzenia. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający wymaga, aby kamera zarejestrowana/zgłoszona była w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I lub posiadałą w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja diagnostyczna dla RTG/CR/DR, pkt 2, Zamawiający wymaga możliwości prowadzenia lokalnej bazy danych. Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia serwera pacs odpowiedzialnego za gromadzenie danych, prosimy o zmianę wymagania na:

- Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer),

- Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów,

Jako architektury, która nie powiela tych samych danych w różnych miejscach, nie narażając użytkownika na ich niespójność.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja diagnostyczna dla RTG/CR/DR, pkt 5, Zamawiający opisuje wymagania narzędzi stacji lekarskiej. Czy za spełnienie wymagań pkt 5, Zamawiający uzna:

- Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby:

- pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania,

- dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania,

- wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie.

- Automatyczne dostosowywanie wartości jasności 
i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania

- Przeglądarka animacji, funkcje min.:

- ustawienia prędkości animacji,

- ustawienie przeglądania animacji w pętli,

- zmiana kierunku animacji,

- ustawienie zakresu obrazów do animacji.

- Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię

- Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii

- Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania

- Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika

- Funkcja kolimacji obrazu badania

- Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie

- Funkcja powiększania obrazu, min.:

- powiększanie stopniowe,
- powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

- powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu),

- powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania.

- Pomiar kątów

- Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania 
o długości min. 16 znaków

- Funkcja dodania strzałki do obrazu badania

- Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie

- Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika

- Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo

- Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu

- Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia

- Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami:
- liczba pikseli w regionie zainteresowania,
- długość obwodu regionu zainteresowania,
- powierzchnia regionu zainteresowania,
- średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,

- odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania).

- Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja diagnostyczna dla RTG/CR/DR, pkt 8, Zamawiający specyfikuje minimalne parametry komputera stacji. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał komputera o minimalnych parametrach: procesor czterordzeniowy 2,6 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 250 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Stacja diagnostyczna dla RTG/CR/DR, pkt 9, Zamawiający specyfikuje minimalne parametry monitorów diagnostycznych. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał monitorów o minimalnych parametrach:

Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kartą graficzną

- czarno-biały, pionowy, LCD,

- rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli,

- jasność co najmniej 1600 cd/m2,

- kontrast co najmniej 850:1,

- obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm),

- LUT minimum 10 bitów,

- przedni panel zabezpieczający ekran,

- wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i lampy CCFL,

- urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM,

- dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 1 GB pamięci typu DDR min. 64 GB/s,

- monitory fabrycznie parowane,

monitor i karta graficzna tego samego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł archiwizacji PACS, pkt 1, Zamawiający wymaga licencje na podłączenie 6 urządzeń w przyszłości. Proszę o sprecyzowanie, że wymagania dotyczy podłączenie urządzeń po stronie systemu PACS, podczas gdy koszty ewentualne po stronie serwisów podłączanych urządzeń, pokrywa Zamawiający. Na bieżącym etapie nie można określić kosztów podłączenie urządzeń, którymi nie dysponuje Zamawiający i tym samym wkalkulować je do oferty.

Odpowiedź:  Przez 6 licencji zamawiający rozumie: skaner, drukarka klisz, duplikator, trzy aparaty usg. Wpięcie do PACS – koszt po stronie wykonawcy. Koszt licencji DICOM po stronie zamawiającego.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł archiwizacji PACS, pkt 16, Zamawiający wymaga możliwości prowadzanie katalogu pacjentów i badań. Prosimy o sprecyzowanie – że wymagane jest, aby był dostęp do wszystkich wcześniej wykonanych badań pacjentów, które trafiły do systemu pacs.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł archiwizacji PACS, pkt 16, Zamawiający wymaga możliwości prowadzanie katalogu pacjentów i badań. Prosimy o sprecyzowanie – że wymagane jest, aby był dostęp do wszystkich wcześniej wykonanych badań pacjentów, które trafiły do systemu pacs.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Duplikator wraz ze stacją sterującą, Zamawiający opisuje wymagania dotyczące duplikatora. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach minimalnych:

Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach

Interfejs przyłączeniowy Ethernet 100/1000 Mbps

Nieograniczona ilość użytkowników w sieci

Nadruk w skali szarości i w kolorze

Oprogramowanie sterujące urządzenia zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem inicjowaną bezpośrednio z oprogramowania systemu stacji technika CR, oprogramowania systemu stacji diagnostycznej oraz dowolnej innej stacji roboczej

Ilość napędów, min 2

Oprogramowanie sterujące urządzenia zapewniające jednoczesną obsługę do dwóch duplikatorów podłączonych do komputera sterującego

Minimalna pojemność podajnika na czyste płyty: 50 szt.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł systemu radiologicznego RIS, Zamawiający opisuje wymagania dotyczące systemu RIS. Czy Zamawiający dopuści system o parametrach minimalnych:

System działa na tym samym serwerze co system PACS

Wprowadzanie danych pacjenta do bazy z nadaniem unikalnego w skali systemu nr ID

Wprowadzane dane pacjenta, min.: nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu

Walidacja wprowadzanego numeru PESEL

Automatyczne obliczanie daty urodzenia, wieku i płci pacjenta z numeru PESEL

Możliwość edycji (korekty) danych pacjenta, rodzaju badania

Rejestracja pacjenta do kolejki oczekujących

Generowanie list roboczych dla urządzeń diagnostycznych (Dicom Modality Worklist) z poziomu systemu RIS lub PACS

Możliwość definiowania jednostek kierujących z przypisaniem cennika

Ewidencja zużytych błon RTG z rozróżnieniem formatu

Możliwość wprowadzenia ilości ekspozycji i dawki pochłoniętej

Możliwość definiowania oddziałów kierujących wraz z lekarzami kierującymi na badanie dla każdej jednostki kierującej

Moduł kasowy umożliwiający prowadzenie raportu kasowego do rozliczania badań płatnych

Automatyczne generowanie dokumentów kasowych przy rejestracji badań odpłatnych

Moduł raportów z ilości wykonanych badań z rozbiciem na jednostki kierujące, rodzaj wykonanego badania, lekarza radiologa i technika wykonującego badanie

Moduł tworzenia raportów wg potrzeb użytkownika za pomocą zapytań SQL z eksportem wyników do pliku xls

Wprowadzanie opisów badań z użyciem szablonów opisów, każdy radiolog dysponuje odrębną bazą szablonów

Wprowadzanie informacji o wydaniu opisu badania

Definiowanie czasu, w którym istnieje możliwość edycji wykonanego opisu badania

Historia wprowadzanych zmian w opisie badania

Możliwość wysyłania wiadomości email z załączonym opisem badania bezpośrednio z systemu RIS

Możliwość eksportu badania do pliku pdf

Przeglądanie historii choroby pacjenta

Możliwość inkrementalnego przeszukiwania archiwum badań wg nazwiska pacjenta

Funkcja drukowania opisów badań z zadanego dnia

Możliwość integracji z systemem PACS w taki sposób, że z poziomu systemu RIS istnieje możliwość otwarcia w zewnętrznej przeglądarce Dicom badania, które otwarte jest w systemie RIS

Dostęp do systemu po podaniu loginu i hasła

System nadawania uprawnień, co najmniej 3 poziomy, np. rejestratorka, technik RTG, radiolog

Możliwość pracy z systemem RIS ze stacji zdalnych za pomocą bezpiecznego łącza (teleradiologia)

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- W zestawieniu wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł integracji PACS/RIS, pkt 4, Zamawiający wymaga otwierania badań zgromadzonych w PACS z poziomu HIS. Czy Zamawiający wymaga, aby z poziomu HIS możliwe było wybranie linka URL, który następnie powoduje otwarcia okna przeglądarki i wyświetlenia obrazu badania z pamięci online systemu PACS? Prosimy o sprecyzowanie i podanie jakiego systemu HIS używa Szpital.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. System HIS używany przez zamawiającego jest opracowaniem własnym zamawiającego (RUM-MED).

- Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Serwery. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie jednego serwera, na którym działał będzie system PACS i RIS, jeśli takie rozwiązanie sprzętowe jest rekomendowane przez dostawcę? Czy Zamawiający dopuści serwer o parametrach minimalnych:

- procesor czterordzeniowy 2,4 GHz,

- 16 GB RAM,

- 2 x 450 GB SAS RAID-1,

- 8 x 1 TB SAS RAID-5,

- napęd taśmowy do wykonywania backup’u bazy danych,

- DVD RW,

- karta sieciowa 100/1000 Mbps,

- redundantny zasilacz,

- klawiatura, mysz optyczna,

- monitor LCD 19”

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Czy ze względu na kompatybilność rozwiązania, Zamawiający wymagał będzie:

Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji:

- czytnik płyt obrazowych,

- kasety z płytami obrazowymi,

- oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów,

- kamera sucha,

- oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej,

- oprogramowanie systemu PACS.

Następujące elementy oferowanego systemu muszą posiadać jednakowy interfejs:

- oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej,

- oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów.

Oferowany skaner i płyty mammograficzne posiadające certyfikat/protokół EUREF dotyczący pozytywnego przejścia pomiarów zgodnie z wymogami EUREF

Odpowiedź:  Zamawiający nie będzie wymagał.

- Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł dystrybucji WEB:

pkt1, 3 – czy Zamawiający dopuści moduł dystrybucji web w formie aplikacji działającej w technologii internetowej, instalowanej jako klient systemu pacs na komputerach Użytkowników?

Czy Zamawiający wymagał będzie dla modułu dystrybucji obrazów WEB funkcji:

System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań

Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu

Rodzaje uprawnień:

- uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.:

- ustawień autoroutingu

- ustawień archiwizacji off-line

- dodawania dodatkowych źródeł DICOM

- kasowanie badań z systemu

- ustawień kompresji obrazów

- uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.:

- drukowania badania

- zapisywania zmian obrazu badania,

- nagrywania badania na CD,

- dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu

- importu i eksportu badania

- przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM

- uprawnienia dostępu do wybranych badań na podstawie:

- rodzaju modalności — CT, CR, MR itp.

- daty wykonania badania

- statusu badania (min. nowe, opisane, zarejestrowane w systemie RIS, nie zarejestrowane w systemie RIS)

- priorytetu badania

rodzaju badania (np. kręgosłup, klatka piersiowa AP)

Możliwość rozszerzenia oprogramowania klinicysty o:

- analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych)

- wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy,

kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów).

Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości.

Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi

Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby:

- pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania,

- dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania,

- wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł dystrybucji WEB:

Pkt 4 – czy Zamawiający za spełnienie wymagań pkt 4 uzna funkcje i wymagał będzie:

Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 3 rodzaje badań tego samego pacjenta

Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu

Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości i kątów

Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° w lewo lub w prawo

Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np.

- z urządzeń: CT lub MR lub CR, i

- data badania nie starsza niż 3 dni, i

- część ciała: głowa lub kręgosłup)

Indywidualna konfiguracja paska narzędzi i makr aplikacji systemu dystrybucji obrazów dla każdego użytkownika, przetrzymywana na serwerze – użytkownik otrzymuje spersonalizowany interfejs niezależnie od komputera, na którym się loguje

Przeglądarka animacji dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów o min. funkcjonalności:
- ustawienia prędkości animacji
- ustawienie przeglądania animacji w pętli
- zmiana kierunku animacji
- ustawienie zakresu obrazów do animacji

Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt z prezentacją kąta w postaci liczbowej w trakcie wykonywania operacji obrotu

Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja kalibracji obrazu, kalibracja przeprowadzana przez użytkownika względem obiektu odniesienia

Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość

Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L), oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii

Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić równocześnie co najmniej 9 obrazów na jednym ekranie użytkownika, możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł archiwizacji PACS:

Pkt 19 – czy Zamawiający dopuści możliwość importu obrazów bez formatu TIFF? Oferowany system PACS umożliwia import obrazów w popularnych formatach JPEG oraz BMP; format TIFF nie jest powszechnie używanym formatem, ponadto istnieją narzędzia konwertujące pliki TIFF do formatów BMP i JPEG, dlatego wymaganie to nie powinno być wymogiem granicznym, gdyż ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł archiwizacji PACS:

Pkt 34, 46, 47 Zamawiający wymaga podziału archiwum wg urządzeń diagnostycznych. Czy za spełnienie wymagania Zamawiający uzna archiwum PACS, w którym badania z różnych urządzeń przechowywane są w jednym archiwum, ale istnieje możliwość wyszukiwania danych z podziałem na urządzenia diagnostyczne – więc można przeszukać i wyfiltrować badania tylko dla określonych urządzeń.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł systemu radiologicznego RIS, Zamawiający wymaga klasy IIa dla systemu RIS. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, system RIS nie wymaga rejestracji w klasie IIa wyrobów medycznych, więc taki zapis zastosowany jest w celu ograniczenia konkurencji i wskazuje na jedną firmę, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych i daje podstawy do wniesienia odwołania.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu, sekcja Moduł archiwizacji PACS:

Pkt 30 – czy Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia backupu kompletnej bazy danych systemu PACS na napęd taśmowy?

Odpowiedź:  Nie.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców? Niektóre z czynności dla prawidłowej i bezpiecznej ich realizacji mogą okazać się wskazane do wykonania przez wyspecjalizowaną firmę - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całość realizacji.

Odpowiedź:  Nie.

- W wymaganych parametrach pkt. 1 – skaner radiografii pośredniej CR ppkt. 10 Zamawiający wskazuje „Maksymalna gwarantowana przez producenta trwałość płyty obrazowej / żywotność (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania), które można wykonać na jednej płycie obrazowej bez konieczności wymiany na nową ≥ 45000”. Prosimy o poprawienie omyłki i zastąpienie słowa „maksymalna” słowem „minimalna”.

Odpowiedź: Zamawiający wniósł poprawki, które zamieści na stronie internetowej zamawiającego pod nazwą: „Uwagi dotyczące zmian w dokumentach przetargowych”.

- Umowa § 6 pkt. 5 - „W okresie pogwarancyjnym Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, jak również serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat.”. Czy z uwagi na fakt, iż świadczenia pogwarancyjne są opcjonalne, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W okresie pogwarancyjnym Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, jak również serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 5 lat”.

Odpowiedź: Nie.

- Umowa § 6 pkt. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu i jego sformułowanie w następujący sposób: „Czas reakcji serwisu technicznego wynosi 8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, łącznie z przystąpieniem do naprawy – 48 godzin. przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje po godz. 15:00 w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy, czas ten liczony jest od godz. 8:00 następnego dnia roboczego.”

Odpowiedź:  Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy na etapie realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy do 10%? Wymagane zapisem jest 15% - w związku z realizacją projektu nie są prowadzone żadne prace budowlane/remontowe, co mogłoby tłumaczyć tak wysoki poziom kary wymaganej przez Zamawiającego, a także różnicowanie kar na etapie przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji. Proponowana przez nas wysokość kary odpowiada maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zgodnie z art. 150 Ustawy PZP).

Odpowiedź: Tak.

- Czy zamawiający dopuści system ucyfrowienia w postaci cyfrowego detektora? Jest to najnowsze i najwydajniejsze rozwiązanie stosowane obecnie dla ucyfrowienia aparatów analogowych.

Odpowiedź:  Nie.

- Czy zamawiający dopuści system PACS skonfigurowany w taki sposób aby archiwizacja długo terminowa nie byłą konieczna?  Rozwiązanie archiwizacji długoterminowej offline generuje dłuższy czas oczekiwania użytkownika na odtworzenie badania archiwalnego, a przy obecnych cenach nośników HDD realizacja tego typu archiwizacji poprzez nośniki taśmowe itp. nie jest już na tyle opłacalna.

Odpowiedź:  Nie.

- Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 4 ust. 2.1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „za zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy – 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto”?

Odpowiedź:  Tak.

- Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 5 ust. 1:

Czy Zamawiający przewiduje, że odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu prac 
i wstępnym szkoleniu i jego podpisanie nie będzie warunkowane przeprowadzeniem dodatkowych 2 dni szkolenia w ciągu 14 dni od zakończenia wdrożenia (§ 2 ust. 1.3)?

Odpowiedź:  Tak.